显微拉曼

显微拉曼IP：192.168.4.155 ；子网掩码：255.255.0.0；端口号：55000

传感器数据接收IP：192.168.4.225；端口号：55005

通信方式UDP,字节序均为大端（Big-Endian），高字节在前。

一、显微拉曼的上传协议

1. 指令回复

| 序号 | 字段 | 字节长度 | 参数码 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据包帧头1 | 2 | 0x1ACF |  |  |
| 2 | 数据包帧头2 | 2 | 0xFC1D |  |  |
| 3 | 包计数 | 2 |  |  |  |
| 4 | 包长度 | 2 |  | 整个包长 |  |
| 5 | 传感器类型 | 1 | 0x06 | 0x06表示显微拉曼 |  |
| 6 | 数据类型 | 1 | 0xf0 | 0xf0表示显微拉曼的指令回复 |  |
| 7 | 时间 | 6 |  | 年、月、日、时、分、秒各1字节，年在前 |  |
| 8 | 回复数据类型 | 1 |  | 为其他数据消息的数据类型 |  |
| 9 | 处理结果 | 1 | 0x00 | 0x00表示成功 0x01表示失败 ........ |  |
| 10 | 备用字段 | 16 | 0x0 | 空置16字节 |  |
| 11 | 校验和 | 1 |  | 从帧头累加到校验和的上一字节，并取结果的最后一个字节。 |  |

2. 状态信息

| 序号 | 字段 | 字节长度 | 参数码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据包帧头1 | 2 | 0x1ACF |  |
| 2 | 数据包帧头2 | 2 | 0xFC1D |  |
| 3 | 包计数 | 2 |  | 默认为0x0000 |
| 4 | 包长度 | 2 |  | 整个包长 |
| 5 | 传感器类型 | 1 | 0x06 | 0x06表示显微拉曼 |
| 6 | 数据类型 | 1 | 0x01 | 0x01表示状态数据类型 |
| 7 | 时间 | 6 |  | 年、月、日、时、分、秒各1字节，年在前 |
| 8 | 工作状态 | 1 |  | 用来表示处在什么工作模式下 |
| 9 | 内部温度 | 4 |  | 单精度浮点，高字节在前 |
| 10 | 内部湿度 | 4 |  | 单精度浮点，高字节在前 |
| 11 | 内部压力 | 4 |  | 单精度浮点，高字节在前 |
| 12 | 接地电阻/漏电流 | 4 |  | 单精度浮点，高字节在前 |
| 13 | 备用字段 | 16 | 0x0 | 空置16字节 |
| 14 | 校验和 | 1 |  | 从帧头累加到校验和的上一字节，并取结果的最后一个字节。 |

3. 文件位置

| 序号 | 字段 | 字节长度 | 参数码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据包帧头1 | 2 | 0x1ACF |  |
| 2 | 数据包帧头2 | 2 | 0xFC1D |  |
| 3 | 包计数 | 2 |  |  |
| 4 | 包长度 | 2 |  | 整个包长 |
| 5 | 传感器类型 | 1 |  | 0x06表示显微拉曼 |
| 6 | 数据类型 | 1 |  | 0x21表示图文件路径 0x22表示颗粒物信息文件路径 |
| 7 | 时间 | 6 |  | 年、月、日、时、分、秒各1字节，年在前 |
| 8 | 路径长度 | 2 |  | 第9项的字节数N |
| 9 | 文件路径 | N |  | ASCII字符串 |
| 10 | 备用字段 | 16 |  | 空置16字节，默认为0 |
| 11 | 校验和 | 1 |  | 从帧头累加到校验和的上一字节，并取结果的最后一个字节。 |

4. 请求功能

| 序号 | 字段 | 字节长度 | 参数码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据包帧头1 | 2 | 0x1ACF |  |
| 2 | 数据包帧头2 | 2 | 0xFC1D |  |
| 3 | 包计数 | 2 |  |  |
| 4 | 包长度 | 2 |  | 整个包长 |
| 5 | 传感器类型 | 1 | 0x06 | 0x06表示显微拉曼 |
| 6 | 数据类型 | 1 | 0x71 | 0x71表示请求主控关闭传感器 0x72 表示请求主控重新启动传感器 |
| 7 | 时间 | 6 |  | 年、月、日、时、分、秒各1字节，年在前 |
| 8 | 备用字段 | 16 | 0x0 | 空置16字节 |
| 9 | 校验和 | 1 |  | 从帧头累加到校验和的上一字节，并取结果的最后一个字节。 |

二、上位机下配协议

1. 指令回复

| 序号 | 字段 | 字节长度 | 参数码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据包帧头1 | 2 | 0x1ACF |  |
| 2 | 数据包帧头2 | 2 | 0xFC1D |  |
| 3 | 包计数 | 2 |  |  |
| 4 | 包长度 | 2 |  | 整个包长 |
| 5 | 传感器类型 | 1 | 0x06 | 0x06表示显微拉曼 |
| 6 | 数据类型 | 1 | 0xf0 | 0xf1表示上位机的指令回复 |
| 7 | 时间 | 6 |  | 年、月、日、时、分、秒各1字节，年在前 |
| 8 | 回复数据类型 | 1 |  | 为其他数据消息的数据类型 |
| 9 | 处理结果 | 1 | 0x00 | 0x00表示成功 0x01表示失败 ........ |
| 10 | 备用字段 | 16 | 0x0 | 空置16字节 |
| 11 | 校验和 | 1 |  | 从帧头累加到校验和的上一字节，并取结果的最后一个字节。 |

2. 请求功能

| 序号 | 字段 | 字节长度 | 参数码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据包帧头1 | 2 | 0x1ACF |  |
| 2 | 数据包帧头2 | 2 | 0xFC1D |  |
| 3 | 包计数 | 2 |  |  |
| 4 | 包长度 | 2 |  | 整个包长 |
| 5 | 传感器类型 | 1 | 0x06 | 0x06表示显微拉曼 |
| 6 | 数据类型 | 1 | 0x91 | 0x91表示请求传感器自主关机 |
| 7 | 时间 | 6 |  | 年、月、日、时、分、秒各1字节，年在前 |
| 8 | 备用字段 | 16 | 0x0 | 空置16字节 |
| 9 | 校验和 | 1 |  | 从帧头累加到校验和的上一字节，并取结果的最后一个字节。 |