附件1：调试过程记录表

表 1 调试过程记录表

| 项目名称 | 十四五原位实验室 |  | 调试单位 | 浙大 合肥物质研究院 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调试设备 | 质谱仪 |  | 调试时间 | 2024.10.14 |  |
| 调试 过程 | 1. 使用质谱仪与数采系统建立通信。 2. 周期性主动上传数据，解析数据。 |  |  |  |  |
| 调试 结果 | 1. 能够接收到质谱仪的数据，并进行解析，并将解析的数据存储到了数据库，以及图谱数据存储到了保存的指定目录下，且将目录路径存储到了数据库中。 2.质谱仪对浓度数据会有“nan”字符串传出来，现由于浓度数据不会存在负数，因此使用-1替代“nan”字符串。 3. 质谱仪的状态数据需要等质谱仪分析完数据后，与分析数据一起发出来，而分析数据的周期性很长，因此需要将状态数据与分析数据分离。 4. 后面需要新增的水浓度数据，质谱仪这次并没有进行数据传输。 |  |  |  |  |
| 测试结果是否有异议 |  | 是 |  |  | 否 |
| 主控方签字 |  | 时间 |  |  |  |
| 传感器方签字 |  | 时间 |  |  |  |
| 甲方代表签字 |  | 时间 |  |  |  |