表1 设备功率对比表

| 序号 | 设备名称 | 原定功耗 | 最新功耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色质联用仪 | 120W | 150W |
| 2 | 显微拉曼分析仪 | 100W | 150W |
| 3 | 质谱仪 | 120W | 150W |
| 4 | 气相色谱仪 | 85W | 120W |
| 5 | 甲烷同位素分析仪 | 72W | 80W |
| 6 | 二氧化碳同位素分析仪 | 40W | 48W |
| 7 | 光通讯机 | 30W | 30W |
| 8 | 摄像1 | 3W | 3W |
| 9 | 摄像2 | 3W | 3W |
| 10 | ADCP | 24W | 24W |
| 11 | 声学定位 | 10W | 10W |
| 12 | ICL | 8W | 8W |
| 13 | CTD | 0.2W | 0.2W |
| 14 | 照明灯1(新增) | / | 100W |
| 15 | 照明灯2(新增) | / | 100W |

表2 主控电能板功率分配表

| 序号 | 名称 | 外部负载设备 | 设备功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电能板1 | 照明灯1 | 100W |
|  |  | 照明灯2 | 100W |
| 2 | 电能板2 | CTD | 0.2W |
|  |  | ADCP | 24W |
|  |  | 色质联用仪 | 150W |
|  |  | 光通讯机 | 30W |
| 3 | 电能板3 | 气相色谱仪 | 120W |
|  |  | 二氧化碳同位素分析仪 | 48W |
|  |  | 甲烷同位素分析仪 | 80W |
|  |  | 备用设备 | / |
|  |  | 串口服务器 | 4.2W |
|  |  | 工控机 | 12W |
| 4 | 电能板4 | 显微拉曼分析仪 | 150W |
|  |  | 质谱仪 | 150W |
|  |  | 声学定位 | 10W |
|  |  | 摄像1 | 3W |
|  |  | 摄像2 | 3W |
|  |  | 电交换机2 | 8.4W |

注意事项：总输出功率在（270w~440w）,所以时序下发时，应该以最小功率输出为底线。每一块电能版的极限也是270W。

电能板分组设计主要是出于设备没有用电需求时，电源模块可以使能关闭，降低功耗的考虑。

电能板按照表2分配，在运行一台大功率设备的同时，还能支持小功率设备工作。

当CTD监测到异常状态时，摄像机与某些设备要开启工作，照明灯也要打开，故将照明灯单独使用电能板来供电，避免设备功率超负载的情况。