质谱仪：传感器上电自启动并预热30分钟-》进入1小时循环的数据分析-》关机需要40分钟。其中并确认能在分析过程中进行关机；

甲烷同位素：分析仪上电自启动并预热15分钟，然后每一分钟出一组数据，并支持直接断电。

色质联用仪：发送开机指令->开机预热2小时->发送开始分析指令->等待解析完成（会接收到传感器的状态变化的数据，一般默认一小时）->如需要继续解析，则再发送分析指令，如不需要则发送关机指令，关机需要半小时（即关机指令发送半小时后，才能进行断电）。注意事项：每次发送除开机指令外的所有指令前都需要先检测一下传感器状态。