- 主控海试优化内容

- 第一次布放后发现色质仪器未运行，排查原因后发现是由于主控未运行下发指令任务，导致色置联用仪未运行。tcp配置资源分配不足，后根据实际情况多分配资源；

- 第二次海试质谱第4周期只运行2.5小时，第三次海试所有仪器未运行，此问题是随机事件，在第三次海试后排查原因发现是由于主控下位机程序中IIC通讯存在干扰，获取到了错误时间，后新增逻辑，连续获取两次时间，误差小于5s，才能进行下一次时序对比，以上动作重复三次满足时序判断要求后进行设备操作。

- 主控海试定位到问题，但未完成优化

- 第一次布放后发现主控未打印色谱分析指令，但色谱仪正常运行，排查原因后发现是日志程序存在异常，后续需要优化日志程序；

- 主控无法连续接收色质第二个大循环开始的数据，定位问题为：软件对色质连接的处理逻辑上存在问题，目前根据实际情况考虑，改动的逻辑与需要思考的重点较多，目前还需要整改以及整改后联调确认稳定性。

- 主控与甲烷第4次布放，第5次布放，第6次布放通讯存在连接不上以及突然断开连接的问题，具体需要排查两边的关于TCP通讯重连的问题。

- 主控海试验未定位到问题

- 第4次布放后发现主控与色质通讯未连接，导致指令未下发，暂时未定位到问题，怀疑是物理链路上存在问题；

- 两个光通讯机之间互发数据，只有在第5次布放后有光通讯机接收端收到少量数据，其余几次布放都未接收到数据，暂时未排查到原因。