二零★二五年

深海原位实验室主控部分

海试报告（1）

2025年2月

目录

1. 试验内容	1

2. 主控状态分析	2

3. 主控与仪器时序控制分析	2

3.1 甲烷同位素分析仪	2

3.2 质谱仪	2

3.3 色谱仪	2

3.4 显微拉曼分析仪	2

3.5 色质联用仪	2

3.6 光通讯机	2

4. 主控与仪器通讯分析	2

4.1 甲烷同位素分析仪	2

4.2 质谱仪	2

4.3 色谱仪	2

4.4 显微拉曼分析仪	2

4.5 色质联用仪	2

4.6 光通讯机	3

5. 问题总结与解决方案	3

- 试验内容

深海原位实验室主控部分搭载色质联用仪、色谱仪、质谱仪、甲烷同位素分析仪、显微拉曼分析仪、光通讯机，完成在1500m水域两次布放，第一次布放时间为13小时，第二次布放时间为104小时，主要试验主控对各仪器时序控制以及通讯连接。两次时序设定见下表1.1、表1.2。

表 1.1 主控第一次布放时序设定

| 开始时间 | 2.18 19：00 | 结束时间 | 2.19 8：00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一周期时长 | 13 | 循环次数 | 1 |
| 子时序1 | 甲烷运行4小时，质谱运行2.5小时，色谱运行2.5小时，色质运行4小时 |  |  |
| 子时序2 | 显微拉曼运行2.5小时 |  |  |
| 子时序3 | 显微拉曼停6.5小时，运行2.5小时 |  |  |
| 子时序4 | 泵1运行13小时 |  |  |
| 子时序5 | 泵2运行13小时 |  |  |

表 1.2 主控第二次布放时序设定

| 开始时间 | 2.21 16：00 | 结束时间 | 2.26 0：00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一周期时长 | 26 | 循环次数 | 4 |
| 子时序1 | 色质运行8小时，甲烷运行10.5.小时，质谱运行5.5小时， 光通信机运行1小时，停1小时； |  |  |
| 子时序2 | 显微拉曼停11小时，22日3：00开启，运行1小时后，间隔12小时，再运行1小时 |  |  |
| 子时序3 | 色谱停8.5小时后，和甲烷一起运行10.5小时 |  |  |
| 子时序4 | 泵1运行25小时后，停1小时 |  |  |
| 子时序5 | 泵2停24小时后，运行1小时 |  |  |

- 2.主控与仪器时序控制分析

2.1 甲烷同位素分析仪

第一次布放主控控制甲烷运行1个周期，1个周期时长4小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图1，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。第二次布放主控控制甲烷运行4个周期，1个周期时长10.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图2。时序控制区间内主控与甲烷之间的通讯正常。

图 1 主控对甲烷第 1 次时序控制图

图 2 主控对甲烷第 2 次时序控制图

2.2 质谱仪

第一次布放主控控制质谱运行1个周期，1个周期时长2.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图3，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。第二次布放主控控制质谱运行4个周期，1个周期时长5.5小时，前三个周期符合时序设置要求，第四周期质谱只运行2.5小时，运行结果见下4，主控可能存在时钟通讯问题。时序控制区间内主控与质谱之间的通讯正常。

图 3 主控对质谱仪第 1 次时序控制图

图 4 主控对质谱仪第 2 次时序控制图

2.3 色谱仪

第一次布放主控控制色谱运行1个周期，1个周期时长2.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图5，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。第二次布放主控控制色谱运行4个周期，1个周期时长10.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图6。第一次时序控制区间内，主控未打印分析指令，但色谱仪正常运行（分析指令下发成功），可能是日志上出了一些问题。第二次时序控制区间内，主控与色谱仪之间正常通讯，打印日志正常。

图 5 主控对色谱仪第 1 次时序控制图

图 6 主控对色谱仪第 2 次时序控制图

2.4 显微拉曼分析仪

第一次布放主控控制显微拉曼运行1个周期，周期开始运行2.5小时，停4小时后再运行2.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图7，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。第二次布放主控控制显微拉曼运行4个周期，1个周期停11小时，运行1小时，间隔12小时，再运行1小时。运行结果见下图8，由于时序设置失误，图中只有两个周期周期数据，前三次数据仪器上电时间只有五分钟，分析原因是主控上电后，显微拉曼发送关机指令，仪器关机，第4次数据符合时序设定要求。时序控制区间内，主控与显微拉曼通讯正常。

图 7 主控对显微拉曼仪第 1 次时序控制图

图 8 主控对显微拉曼仪第 2 次时序控制图

2.5 色质联用仪

第一次布放主控控制色谱运行1个周期，1个周期时长4小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图9，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。第二次布放主控控制色质运行4个周期，1个周期时长8小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图10。第一次主控未下发控制指令，仪器未运行。第二次色质之间只工作了一次。

图 9 主控对色质联用仪第 2 次时序控制图

图 10主控对色质联用仪第 2 次时序控制图

3 问题总结与解决方案

色质联用仪器：第一次未运行，第二次只运行一个周期；

原因分析和解决：第一次仪器未运行是由于色置联用仪需要下发指令后才运行，主控未运行此任务，tcp配置资源分配不足，第一次海试后根据实际情况多分配资源。第二次色质只运行单周期，单周期通信结束后，未释放资源，第二次、第三次通讯连接出现重复占用问题，第二次海试后，程序上重新修改逻辑。

质谱：第二次海试第四周期只运行2.5小时；

原因分析和解决：RTC时钟通讯存在干扰，4500m第一次海试后在软件上进行了多层逻辑判断加固。

色谱：第一次时序控制区间内，主控未打印分析指令，但色谱仪正常运行；

原因分析和解决：分析指令下发成功，只是未打印日志。日志程序存在问题，后续需要改进。

显微拉曼：只运行2个周期；

原因分析和解决：时序设置过程中循环周期设置错误。

海试阶段中一直存在的问题，复现时间不固定，看rtc时钟，有一次上来就出问题了

RTC时钟通讯存在干扰，在软件上进行了多层逻辑判断加固