二零★二五年

深海原位实验室主控部分

海试报告（2）

2025年2月

目录

1. 试验内容	1

1.主控与仪器时序控制分析	1

1.1 甲烷同位素分析仪	1

1.2 质谱仪	2

1.3 色谱仪	3

1.4 显微拉曼分析仪	3

1.5 色质联用仪	4

2. 问题总结与解决方案	5

- 试验内容

深海原位实验室主控部分搭载色质联用仪、色谱仪、质谱仪、甲烷同位素分析仪、显微拉曼分析仪、光通讯机，完成在4500m水域两次布放，第一次布放时间为48小时，第二次布放时间为32小时，主要试验主控对各仪器时序控制以及通讯连接。第三次试验由于主控RTC时钟通讯存在干扰，下水后所有仪器都未运行。第四次时序设定见下表1.1。

表 1.1 主控第四次布放时序设定

| 开始时间 | 3.3 10：00 | 结束时间 | 3.4 18：00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一周期时长 | 16 | 循环次数 | 2 |
| 子时序1 | 甲烷运行6.5小时，色质运行4小时，停5.5小时 |  |  |
| 子时序2 | 质谱停12小时，运行4小时； |  |  |
| 子时序3 | 色谱运行6.5小时； |  |  |
| 子时序4 | 显微拉曼运行10小时； |  |  |
| 子时序5 | 显微拉曼停10小时10分钟，运行1小时50分钟； |  |  |
| 子时序6 | 泵1、泵2运行14.5小时，停1.5小时； |  |  |
| 子时序7 | 光通讯机停12小时，运行1小时，循环周期15小时； |  |  |

2.主控与仪器时序控制分析

2.1甲烷同位素分析仪

第四次布放主控控制甲烷运行2个周期，1个周期时长6.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图1，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。在时序控制周期内，甲烷正常工作，但由于主控与甲烷第二次未连接，导致主控没有接收到甲烷第二次数据。

图 1 主控对甲烷第 3 次时序控制图

2.2 质谱仪

第四次布放主控控制质谱运行1个周期，1个周期时长4小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图3，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。主控与质谱通讯连接正常。

图 2 主控对质谱仪 4次时序控制图

2.3 色谱仪

由于设置时序候遗漏，仪器未运行。

2.4 显微拉曼分析仪

第四次布放主控控制显微拉曼运行1个周期，周期开始运行10小时，停10分钟后后再运行1小时50分钟，运行结果符合时序设定。运行结果见下图3，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。主控与显微拉曼通讯正常。

图 3 主控对显微拉曼仪第 4 次时序控制图

2.5 色质联用仪

第四布放主控控制色谱运行1个周期，1个周期时长4小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。主控下发控制指令，色质未收到指令，导致仪器未运行，可能是物理链路上存在异常；

图 4主控对色质联用仪第 4 次时序控制图

3 问题总结与解决方案

第三次布放所有仪器未运行；

原因分析和解决：主控RTC时钟通讯存在干扰，主控下水后未按照时序运行，海试后在软件上进行了多层逻辑判断加固，现阶段这个问题已经解决。

第四次布放：

甲烷：主控与甲烷第二次未连接，导致没有接收到数据；

原因分析和解决：通讯存在异常，程序上需要优化；

色谱：未进行时序设置。

色质：主控与色质通讯未连接，导致指令未下发

原因分析和解决：主控下发控制指令，色质未收到指令，可能是物理链路上存在异常；

光通讯机：两个光通讯机之间未进行通讯连接，没有数据传输；

原因分析和解决：可能是物理链路上存在异常，后续需要进一步排查。