二零★二五年

深海原位实验室主控部分

海试报告（3）

2025年2月

目录

1. 试验内容	1

2.主控与仪器时序控制分析	2

2.1 甲烷同位素分析仪	2

2.2 质谱仪	4

2.3 色谱仪	5

2.4 显微拉曼分析仪	6

2.5 色质联用仪	7

3 问题总结与解决方案	8

- 试验内容

深海原位实验室主控部分搭载色质联用仪、色谱仪、质谱仪、甲烷同位素分析仪、显微拉曼分析仪、光通讯机，完成在4500m水域布放，第5次布放时间为小时，第次布放时间为小时，主要试验主控对各仪器时序控制以及通讯连接。两次时序设定见下表1.1、表1.2。

表 1.1 主控第5次布放时序设定

| 开始时间 | 3.3 23：30 | 结束时间 | 3.4 21：00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一周期时长 | 21.5 | 循环次数 | 1 |
| 子时序1 | 色质运行8个小时 ，色谱运行9.5个小时 ， 质谱运行4个小时； |  |  |
| 子时序2 | 甲烷停3小时运行1.5小时； |  |  |
| 子时序3 | 甲烷停18.5小时运行1.5小时； |  |  |
| 子时序4 | 拉曼运行5小时，停6小时（2个周期）； |  |  |
| 子时序5 | 水泵1：停1小时，开19.5小时； |  |  |
| 子时序6 | 水泵2：停1小时，开19.5小时； |  |  |
| 子时序7 | 工作1小时，停1小时，循环10个周期 |  |  |

表 1.2 主控第6次布放时序设定

| 开始时间 | 3.5 23：00 | 结束时间 | 3.6 19：30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一周期时长 | 19.5 | 循环次数 | 1 |
| 子时序1 | 色质运行6小时，色谱9.5，质谱运行4小时； |  |  |
| 子时序2 | 甲烷停2小时运行17小时 |  |  |
| 子时序3 | 拉曼开1小时，关1小时，循环7个周期 |  |  |
| 子时序4 | 水泵：停1小时，运行17.5小时，停1小时 |  |  |
| 子时序5 | 水泵：停1小时，运行17.5小时，停1小时 |  |  |
| 子时序6 | 光通讯机：运行1小时，停1小时 |  |  |
| 子时序7 | 光通讯机（工控机端）：运行1小时，停1小时 |  |  |

- 2.主控与仪器时序控制分析

- 2.1 甲烷同位素分析仪

第5次布放主控控制甲烷运行1个周期，时序周期开始后停3小时，运行1.5小时，间隔14小时，再运行1.5小时，时序运行结果符合时序设定。运行结果见下图 1，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。第 6次布放主控控制甲烷运行1个周期，1个周期时长17小时，时序运行结果符合时序设定。运行结果见下图2。甲烷正常工作，但是通讯存在连接不上以及突然断开连接的问题，具体需要排查两边的关于TCP通讯重连的问题。

图 1 主控对甲烷第 5 次时序控制图

图 2 主控对甲烷第 6 次时序控制图

- 2.2 质谱仪

第5次布放主控控制质谱运行1个周期，1个周期时长4小时，运行结果符合时序设定。时序运行结果见下图3，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。第6次布放主控控制质谱运行1个周期，1个周期时长4小时，时序运行结果见下图4。主控与质谱通讯正常。

图 3 主控第5次采集质谱状态数据图

图 4 主控对质谱仪第 6 次时序控制图

- 2.3 色谱仪

第5次布放主控控制色谱运行1个周期，1个周期时长9.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图5，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。第6次布放主控控制色谱运行1个周期，1个周期时长9.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图10。第一次时序控制区间内。主控与色谱通讯正常。

图 5 主控对色谱仪第 5次时序控制图

图 6 主控对色谱仪第 6 次时序控制图

- 2.4 显微拉曼分析仪

第5次布放主控控制显微拉曼运行1个周期，1个周期运行5小时，停6小时，循环2次，时序运行结果符合时序设定。运行结果见下图7，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。第6次布放主控控制显微拉曼运行1个周期，1个周期工作1小时，停1小时，循环7次。运行结果见下图8。显微拉曼正常工作。

图 7 主控对显微拉曼仪第 5 次时序控制图

图 8 主控对显微拉曼仪第 6 次时序控制图

- 2.5 色质联用仪

- 第一次布放主控控制色谱运行1个周期，1个周期时长8小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图9，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。第二次布放主控控制色质运行1个周期，1个周期时长6小时，运行结果符合时序设定。色质正常工作，主控与色质通讯正常。

图 9 主控对色质联用仪第 5 次时序控制图

图 10主控对色质联用仪第 6 次时序控制图

- 3 问题总结与解决方案

所有设备都按照时序正常工作。以下为通讯问题总结：

甲烷：通讯存在连接不上以及突然断开连接的问题，具体需要排查两边的关于TCP通讯重连的问题；

- 光通讯机：两个光通讯机之间在第5次布放传输少量数据，第6次布放未相互传输数据，怀疑是物理通讯链路上存在异常。