实验站本体与传感探测系统

交互作业规定

中国科学院深海科学与工程研究所

2024年01月24日

版本记录

| 版本号 | 发布说明 | 发布日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 第一次编写 |  |

编写：	日期：

校对：	日期：

审核：	日期：

批准：	日期：

- 目  录

1	范围	1

2	设计依据	1

2.1	电气接口	1

2.2	能源需求	2

2.3	数据包格式	2

2.4	IP地址	3

3	交互作业	4

3.1	功能简介	4

3.2	作业流程	4

3.3	交互消息	4

3.3.1	时间同步消息	5

3.3.2	运行状态至实验站本体	5

3.3.3	声学中继数据查询	8

3.3.4	作业参数配置	8

范围

本文档介绍了关于实验站本体与传感探测系统进行交互作业的相关内容。

本文档可作为实验站本体与传感探测系统在详细设计以及具体实施阶段的依据文档。

设计依据

电气接口

实验站本体水下扩展接口采用ODI水下插拔连接器，插座型号为12ROV-FMRNA-XXXTI（ODI 12芯以太网母插座，前置安装，钛合金材质），插座及对应的插头示意图如图1所示。水下插拔连接器额定输出电压48V，最大输出电流10A，通过以太网与扩展载荷进行数据消息交互，电气参数及接线定义如表1所示，其中网线采用T568B标准，从左到右线序依次为：【1】白橙、【2】橙、【3】白绿、【4】蓝、【5】白蓝、【6】绿、【7】白棕、【8】棕。

| (a)基站插座示意图 | (b)配套插头示意图 |
| --- | --- |

图1 实验站本体水下插拔连接器插座

表1 水下扩展接口电气参数及接线定义

| 功能 | 参数类型 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 输出电压 | DC48V±20% |
|  | 最大输出电流 | 10A |
| 通信接口 | 网络接口 | 10/100Base-TX |
| 接线定义 | 1脚 | 白棕 |
|  | 2脚 | 棕 |
|  | 3脚 | 白橙 |
|  | 4脚 | 橙 |
|  | 5脚 | 蓝 |
|  | 6脚 | 白蓝 |
|  | 7脚 | 白绿 |
|  | 8脚 | 绿 |
|  | 9脚 | VOUT+ |
|  | 10脚 | VOUT- |
|  | 11脚 | / |
|  | 12脚 | / |

传感探测系统的电源参数如表 2所示。

表 2 传感探测系统的电压参数表

| 功能 | 参数类型 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 电源参数 | 输入电压范围 | 36V~75V |
|  | 最大工作电流 | 8A |
|  | 上电启动电流 | 5A |

能源需求

实验站本体分配300kWh的电量给传感探测系统，传感探测系统根据搭载的传感器及作业需求自主进行电量分配。

数据包格式

实验站系统各平台间进行数据交互时，要求采用统一的数据包格式，基于以太网TCP/IP网络模型中的UDP协议进行数据交互，如表 3所示。

表 3 数据包格式

| 包头 |  | 版本号 | 包长度 |  | 包ID |  |  |  | 参数 | 校验 | 包尾 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 可变长度 | 1 | 1 | 2 |
| 0xAA | 0xBB | 0x01 | 高字节 | 低字节 | 高 | — | — | 低 | —— | — | 0xEE | 0xFF |
| - 包头：2字节，固定数据0xAABB，高字节在前； - 版本号：1字节，固定0x01； - 包长度：2字节，从包头至包尾整个数据包的长度，按字节计算，高字节在前； - 包ID：4字节，数据包ID，高字节在前； - 数据参数：可变长度，该数据包的参数，如果参数为空则跳过该字段； - 校验：1字节，从包头到校验前一字节，按字节异或的结果； - 包尾：2字节，固定数据0xEEFF，高字节在前。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

消息参数均采用二进制格式，分为浮点型、整型，其中整型包括32位、16位、8位，均为小端模式，如表 4所示。

表 4 参数格式说明表

| 格式 | 说明 |
| --- | --- |
| 32位浮点 float | 浮点参数的表示为 IEEE 标准格式，ANSI/IEEE Std 754-1985 |
| 有符号32位整数 SInt32 | 基于 32bit 数字(2 进制补码)。Bit 31 代表值的符号(0=负，1=正) |
| 无符号32位整数 UInt32 | 基于 32bit 数字 |
| 有符号16位整数 SInt16 | 基于 16bit 数字(2 进制补码)。Bit 15 代表值的符号(0=负，1=正) |
| 无符号16位整数 UInt16 | 基于 16bit 数字 |
| 有符号8位整数 SInt8 | 基于 8bit 数字(2 进制补码)。Bit 7 代表值的符号(0=负，1=正) |
| 无符号8位整数 UInt8 | 基于 8bit 数字 |

IP地址

实验站本体及传感探测系统的IP地址如表 5所示，其中y用于区分平台中的网络设备（y：2-254），系统中所有网络设备的子网掩码统一设置为255.255.0.0。

表 5 IP地址分配

| 设备类型 | IP地址区间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 实验站本体 | 192.168.1.y | 主控IP地址：192.168.1.230 端口号：20004 本体编号：0x10 实验站显控编号：0x11 |
| 传感探测系统 | 192.168.4.y | 传感系统主控IP地址：192.168.4.230 端口号：20004 传感探测系统编号：0x40 传感探测系统显控编号：0x41 |

交互作业

功能简介

传感探测系统搭载生物、化学传感器，通过以太网与实验站本体进行数据交互。

传感探测系统定期发送自身的运行状态以及传感器探测结果给实验站本体。如果岸基监控系统监测到传感探测系统状态异常时，则由岸基监控中心操作人员主动收取异常时间段的状态信息定位异常产生的原因并采取相应的处理措施。

作业流程

交互消息

实验站本体与传感探测系统的数据交互为双向交互，由实验站本体到传感探测系统的消息为下行消息；反之则为上行消息，上行/下行消息成组编号，两个平台交互的消息如表 6所示。

表 6 交互消息表

| 消息含义 | 消息号 | 消息类型 |
| --- | --- | --- |
| 时间同步 | 0x10400001 | 下行 |
| 保留 | 0x40100001 | 上行 |
| 查询数据 | 0x10400002 | 下行 |
| 运行状态至实验站本体 | 0x40100002 | 上行 |
| 岸基中继查询数据 | 0x11400001 | 下行 |
| 上报查询数据 | 0x40110001 | 上行 |
| 作业参数配置 | 0x4140XXXX | 下行 |
| 回复确认 | 0x4041XXXX | 上行 |

时间同步消息

该消息为实验站本体发送给传感探测系统的下行消息，用于同步系统时间，通信频率1Hz，消息参数见表 7。本文档中涉及的时间参数均采用表 7中的格式。

表 7 时间同步消息参数格式表

| 年* | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UInt8 | UInt8 | UInt8 | UInt8 | UInt8 | UInt8 |

*年份：当前年份-2000。

运行状态至实验站本体

传感探测系统主动将自身的运行状态以及搭载的传感器观测数据发送给实验站本体，通信频率1Hz，消息参数见表 8所示，共计173个字节。

表 8 数据上传消息参数格式表

| 类型 | 字段 | 单位 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组包时间 | 时间 | —— | —— | 6字节 |
| 系统状态 | 采样时间 | —— | —— | 6字节 |
|  | 48V电压 | V | float |  |
|  | 48V电流 | A | float |  |
|  | 主腔体状态 |  | UInt32 | 每一位0表示该状态正常，1表示1级报警，2表示2级报警，3表示故障。 第0位：基站48V漏电流状态 第2位：电池48V漏电流状态 第4位：ICL漏电流状态 第6位：工控机漏电流状态 第8位：温度1状态 第10位：温度2状态 第12位：湿度1状态 第14位：湿度2状态 第16位：漏水1状态 第18位：漏水2状态 第20位：内部压力1状态 第22位：内部压力2状态 |
|  | 时序下配状态 | —— | UInt8 | 最新更新状态： 高四位：时序组号 低四位：0表示保持，1表示成功，2表示错误 |
|  | 当前时序 | —— | UInt8 | 高四位：当前应该运行的时序组号。 低四位：0表示未运行时序，1表示运行时序，2表示错误。 |
|  | 当前工作设备 | —— | UInt32 | 每位代表一台设备 0：待机 1：工作 |
|  | 当前故障设备 | —— | UInt32 | 每位代表一台设备 0：正常 1：故障 |
| MEMS色谱仪 | 采样时间 | —— | —— | 6字节 |
|  | 故障代码 | —— | UInt16 | 设备温度、湿度、压力、绝缘等故障信息，每类信息以4种状态显示：0未开启或未监控；1正常；2警报；3故障 |
|  | C2浓度 | ppm | float | 按小时更新参数 |
|  | C3浓度 | ppm | float |  |
|  | C4浓度 | ppm | float |  |
| MEMS质谱仪 | 采样时间 | —— | —— | 6字节 |
|  | 故障代码 | —— | UInt16 | 设备温度、湿度、压力、绝缘等故障信息，每类信息以4种状态显示：0未开启或未监控；1正常；2警报；3故障 |
|  | CH4浓度 | ppm | UInt8 |  |
|  | H2O浓度 | ppm | UInt8 |  |
|  | N2浓度 | ppm | UInt8 |  |
|  | O2浓度 | ppm | UInt8 |  |
|  | Ar浓度 | ppm | UInt8 |  |
|  | CO2浓度 | ppm | UInt8 |  |
| 色质联用仪 | 采样时间 | —— | —— | 6字节 |
|  | 故障代码 | —— | UInt16 | 设备温度、湿度、压力、绝缘等故障信息，每类信息以4种状态显示：0未开启或未监控；1正常；2警报；3故障 |
|  | C2浓度 | ppm | UInt8 | 按小时更新参数 |
|  | C3浓度 | ppm | UInt8 |  |
|  | C4浓度 | ppm | UInt8 |  |
|  | C5浓度 | ppm | UInt8 |  |
|  | C6浓度 | ppm | UInt8 |  |
|  | C7浓度 | ppm | UInt8 |  |
|  | C8浓度 | ppm | UInt8 |  |
|  | C9浓度 | ppm | UInt8 |  |
| 甲烷同位素分析仪 | 采样时间 | —— | —— | 6字节 |
|  | 故障代码 | —— | UInt16 | 设备温度、湿度、压力、绝缘等故障信息，每类信息以4种状态显示：0未开启或未监控；1正常；2警报；3故障 |
|  | C12浓度 | ppm | float | 按分钟更新数据 |
|  | 丰度 | ‰ | float |  |
|  | H2O浓度 | % | Float |  |
| 二氧化碳同位素分析仪 | 采样时间 | —— | —— | 6字节 |
|  | 故障代码 | —— | UInt16 | 设备温度、湿度、压力、绝缘等故障信息，每类信息以4种状态显示：0未开启或未监控；1正常；2警报；3故障 |
|  | 光强 | V | float | 按分钟更新数据 |
|  | 激光温度 | ℃ | float |  |
|  | C12浓度 | ppm | float |  |
|  | 丰度 | ‰ | float |  |
| 颗粒物分析仪 | 采样时间 | —— | —— | 6字节 |
|  | 故障代码 | —— | UInt16 | 设备温度、湿度、压力、绝缘等故障信息，每类信息以4种状态显示：0未开启或未监控；1正常；2警报；3故障 |
|  | 颗粒物信息1 |  | float | 表示颗粒物序号、坐标位置、类型、面积等信息 |
|  | 颗粒物信息2 |  | float |  |
|  | 颗粒物信息3 |  | float |  |
|  | 颗粒物信息4 |  | float |  |
|  | 颗粒物信息5 |  | float |  |
| 测序仪 | 采样时间 | —— | —— | 6字节 |
|  | 故障代码 | —— | UInt16 | 设备温度、湿度、压力、绝缘等故障信息，每类信息以4种状态显示：0未开启或未监控；1正常；2警报；3故障 |
|  | 试剂温度 | ℃ | float | 状态数据 |
|  | 样本浓度 |  | float |  |
|  | 当前工作流程 |  | UInt8 |  |

声学中继数据查询

岸基监控人员通过声学中继传输链路查询指定时间段指定类型的数据，查询消息参数如所示，查询数据由传感探测系统自定义，声学中继传输链路做数据透传。

表 9 作业参数格式表

| 字段 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据类型 | UInt32 | 按位标识不同类型数据，每个数据位的具体含义由传感探测系统自定义 |
| 起始时间 | UInt32 | UTC时间 |
| 截止时间 | UInt32 | UTC时间 |
| 采样间隔 | UInt8 | 采样点 |

作业参数配置

岸基监控人员通过中继传输链路发送给传感探测系统的配置作业参数消息，消息参数由传感探测系统自定义。

| 字段 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 时序组号 | UInt8 | 编号 |
| 操作类型 | UInt8 | 0:无意义 1:修改 2:删除 |
| 开始时间 | UInt32 | UTC |
| 结束时间 | UInt32 | UTC |
| 循环传感器个数 | UInt8 |  |
| 传感器识别码 | UInt16 |  |
| 传感器识别码 | .... | 具体取决于循环传感器个数 |
| 循环间隔时间 | UInt32 | 单位S |
| ...... | .... | 根据实际情况重复上诉四个字段 |