GC-MS下位机软件设计

系统结构

下位机软件的架构设计是依托系统的拓扑结构而设计，在整个系统中，下位机需要与色谱和质谱设备连接实现控制和数据传输，并与上位机进行通信，其拓扑结构如图1所示：

图1

根据系统实际情况，框架设计为：前端 UI、后端服务及 NATS 服务三大部分，其中后端服务包含了色谱和质谱的驱动程序。下位机软件总体框架如图2：

图2

NATS 服务用于实现前后端程序的内部沟通，并向上位机提供通信接口。NATS是一个开源、轻量级、高性能的分布式消息中间件，实现了高可伸缩性的发布/订阅模型。NATS 支持多种开发语言，包括：C、Python、Go 等主流开发语言。使用 NATS 可以在上位机与下位机之间提供标准的通信格式，简化通信程序的开发。

前端用于实现 UI 交互，使用 Qt Quick 技术进行开发，主要涉及 C++ 和 QML 语言，QML 具有很好的组织性，可以以较小的代码量实现较丰富的 UI 功能。

后端用于实现系统功能，使用 Go 语言进行开发，Go 程序具有很高的性能，并提供了垃圾回收机制，可以有效的提高程序质量。

为了实现色谱和质谱的控制，系统中需要实现色谱和质谱的驱动控制。其中，色谱依赖 Modbus通信来实现功能，质谱直接调用动态库。

前端设计

QML 与 C++ 的交互

前端比较关机的技术是 QML 与 C++ 的交互，这包含：

- QML 访问 C++ 中声明的类型；

- QML 访问 C++ 中创建的对象；

- QML 调用 C++ 中的方法或发射信号；

- QML 响应 C++ 中产生的信号；

- C++ 访问 QML 对象。

若需要在 QML 中访问 C++ 对象，则需要使用 qmlRegisterType() 方法将 C++ 对象导出给 QML，其原型如下：

qmlRegisterType<Type>("package.Type", <version>, <sub-version>, "Type");

若 QML 需要使用 C++ 中声明的枚举类型，则该枚举需要使用 Q_ENUM() 进行修饰（必须放在声明之后）；若访问属性成员则需要使用 Q_PROPERTY() 进行修饰；若访问方法则该方法需要使用 Q_INVOKABLE() 来修饰。C++ 中的信号不需要特殊处理，QML 可直接访问。

若对象在 C++ 上下文中创建，并需要在 QML 中使用该对象，可以使用：

QQmlApplicationEngine engine; engine.rootContext()->setContextProperty("qmlObj", cObj);

将 C++ 对象注册到 QML 上下文环境中。

多线程设计

为避免 UI 交互与通信之间的相互影响，前端程序设计为使用三个线程：UI 线程、NATS 发送者线程和 NATS 接收者线程。

图3

后端设计

后端程序包含四个组要部分：业务应用、NATS通信模块、色谱驱动和质谱驱动。

图4

Go 提供了 NATS Client 可用于实现与 NATS Server 的交互，NATS Client 为 NATS通信模块的主要组成部分，为了加快通信响应效率，每个通信主题使用一个 Go 协程实现。

Go 的 Modbus 包为构建色谱驱动的基础。色谱驱动使用两个 Go 协程用于实现与设备的发送和接收通信。

通过使用 CGO 技术来调用质谱的 C 语言动态链接库，从而实现质谱系统的驱动和控制。

NATS 通信协议

通信端口及安全

NATS 通信是一种基于以太网的通信协议，在 NATS 服务基础上，可以根据实际需求定义应用层标准。

下位机内置一个 NATS Server，通信地址根据项目实际情况进行定义，通信端口为 8899。

NATS 服务提供了一定的安全访问能力，本项目使用用户名-密码形式的访问安全控制，访问用户名为：link，访问密码为：linkCAS105。

基本通信格式

NATS 使用订阅/发布式通信，通信双方需要订阅相应的主题才能完成特定功能通信，订阅主题为一组英文字符串。本项目中，主题的格式包含三个部分：请求类型、请求方式和通信目标。各部分之间以英文符号“.”进行分割，格式如下：

| Part | 请求类型 | 请求方式 | 通信目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示例 | state | publish | slave |
| 组合 | “state.publish. slave” |  |  |

- 请求类型可以为：state、control、data

- 请求方式可以为：publish、request、response

- 通信目标可以为：master 或 slave

通信目标为可选部分，当通信为广播的 publish 通信时，没有通信目标部分。

通信内容为 JSON 字符串，基本格式如下：

{ "src": "slave.center", "id": 1, ... }

其中：

- src: 消息源，分为三个字段，上位机/下位机字段，组件名称和通信方式；

  - 上位机/下位机字段：上位机用“master”，设备用“slave”；

  - 组件名称：上位机用“control”，设备用“center”；

- id：通信计数，每通信一次加一。

通信类型

本项目中主要使用 publish 和 request 通信，根据应用方式划分，可分为：状态通信，属性通信和数据通信。

状态通信用于描述设备的工作状态，如开机/关机等。

属性通信用于给出色谱及质谱的工作时各属性的值，比如温度、压力等信息。

数据通信用于实现检测数据的传输，如质量数，峰值等。

状态通信

状态发布

色谱或质谱状态变化时主动发送一次，主题为："state.publish"，通信内容如下：

{ "src": "slave.center", "id": 1, "chrom": { "state": "on", }, "mass": { "state": "on", }, }

- mass：质谱状态，on 或 off；

- chrom：色谱状态，on 或 off。

状态查询

上位机请求主题："state.request"

控制通信

控制请求主题："control.request. slave"

格式如下：

{ "src": "master.control", "id": 1, "cmd": "on" }

- cmd：

  - on：开机

  - start：开始分析

  - stop：停止分析

  - off：关机

设备响应主题："control.response.master"

格式如下：

{ "src": "slave.center", "id": 1, "state": "on", "code": 0 }

- state：

  - on：开机

  - start：开始分析

  - stop：停止分析

  - off：关机

  - error：错误

- code：错误代码，没有错误时为零。

属性通信

用于传输色谱和质谱的温度、压力等属性参数，使用请求-应答方式。

请求主题为："attribute.request.slave"

请求格式如下：

{ "src": "master.control", "id": 1, }

响应主题为："attribute.response.master"

响应格式如下：

{ "src": "slave.center", "id": 1, "chrom": { "temperature": { "chrom": 23.4, "detector": 23.4, "tracing": 23.4, "enriching": 23.4, }, "pressure": { "sampling": 34.5, "gas": 34.5, }, "intra": { "pressure": 34.5, "temperature": 34.5, "humidity": 34.5, }, "date": "2023-01-01 17:30:30", "voltage": 5.0, "progress": "prepare", }, "mass": { "ion-temperature": 200.0, }, }

- chrom：色谱数据

  - temperature：温度参数

    - chrom：色谱柱温度，单位 ℃

    - detector：检测器温度，单位 ℃

    - tracing：伴热管温度，单位 ℃

    - enriching：富集柱温度，单位 ℃

  - pressure：压力参数

    - sampling：采样罐压力，单位 kPa

    - gas：载气压力，单位 kPa

  - intra：

    - pressure：腔内压力，单位 kPa

    - temperature：腔内温度，单位 ℃

    - humidity：腔内湿度，单位 %RH

    - leakage：漏电流，

  - date：日期时间，格式为“年-月-日 时:分:秒”

  - voltage：供电电压

  - progress：分析进程，可以为以下值

    - wait：分析前等待

    - prepare：采样等待

    - sampling：色谱系统采样

    - analysis：样品分析

- mass：质谱数据

  - ion-temperature：离子源温度，单位 ℃

数据通信

有数据产生后周期上报，主题为："data.publish"

格式如下：

{ "src": "slave.center", "id": 1, "mass": [128,129,...], "amp": [60.0, 70.0,...], "tmass": 128, "tamp": 60.0, }

- mass：质量数，没有则为空

- amp：对应的峰值，没有则为空

- tmass：总质量数，没有则为空

- tamp：总质量数对应的峰值，没有则为空