实验室测试与联调大纲

1 引言

1.1 文档目的

本测试联调大纲旨在说明系统现场测试联调的任务范围、工作规范、调试方法等。使调试联调工作有序地进行，各项调试内容符合设计要求。目标读者为参加系统调试联调的人员。

1.2 重点事项

全系统现场测试联调的重点事项有以下几点：

(1) 现场新连接线路及设备的调试，如主控的信号采样，继电控制等

(2) 主控设备的指令输出，以及数据处理的准确性。

(3) 下位机显控平台，显示效果与控制效果。

(4) 上位机的远程控制效果是否满足实际需求。

(5) 各个传感器是否按照约定条件进行数据输出。

(6) 主控设备对各个传感器数据数据解析情况以及数据通信处理的成功率。

(7) 主控与基站之间的数据备份、时间同步、数据上传功能是否完善。

(8) 设备运行功耗

2 测试联调背景

2.1 调试范围

实验室测试与联调的范围主要是检测主控设备与各个传感器实际数据输出情况是否满足预定的通信协议、设备工作功耗是否能够满足实际正常工作的需求、主控的显控平台功能是否完善、上位机平台功能是否完善、主控与基站之间的功能是否完善。

(1) 主控与MEMS色谱传感器的实验室测试联调：检查MEMS色谱传感器输出数据格式是否与约定一致、检查主控是否能完整收到MEMS色谱传感器数据、检查主控解析MEMS色谱传感器的数据结果、检查主控控制指令输出的数据格式是否与约定一致、检查MEMS色谱传感器是否能响应主控传输的指令。

(2) 主控与MEMS质谱传感器的实验室测试联调：检查MEMS质谱传感器输出数据格式是否与约定一致、检查主控是否能完整收到MEMS质谱传感器数据、检查主控解析MEMS质谱传感器的数据结果、检查主控控制指令输出的数据格式是否与约定一致、检查MEMS质谱传感器是否能响应主控传输的指令。

(3) 主控与二氧化碳同位素传感器的实验室测试联调：检查二氧化碳同位素传感器输出数据格式是否与约定一致、检查主控是否能完整收到二氧化碳同位素传感器数据、检查主控解析二氧化碳同位素传感器的数据结果、检查主控控制指令输出的数据格式是否与约定一致、检查二氧化碳同位素传感器是否能响应主控传输的指令。

(4) 主控与基因测序仪的实验室测试联调：检查基因测序仪输出数据格式是否与约定一致、检查主控是否能完整收到基因测序仪数据、检查主控解析基因测序仪的数据结果、检查主控控制指令输出的数据格式是否与约定一致、检查基因测序仪是否能响应主控传输的指令。

(5) 主控与甲烷同位素传感器的实验室测试联调：检查甲烷同位素传感器输出数据格式是否与约定一致、检查主控是否能完整收到甲烷同位素传感器数据、检查主控解析甲烷同位素传感器的数据结果、检查主控控制指令输出的数据格式是否与约定一致、检查甲烷同位素传感器是否能响应主控传输的指令。

(6) 主控与显微拉曼传感器的实验室测试联调：检查显微拉曼传感器输出数据格式是否与约定一致、检查主控是否能完整收到显微拉曼传感器数据、检查主控解析显微拉曼传感器的数据结果、检查主控控制指令输出的数据格式是否与约定一致、检查显微拉曼传感器是否能响应主控传输的指令。

(7) 主控与色质联用传感器的实验室测试联调：检查色质联用传感器输出数据格式是否与约定一致、检查主控是否能完整收到色质联用传感器数据、检查主控解析色质联用传感器的数据结果、检查主控控制指令输出的数据格式是否与约定一致、检查色质联用传感器是否能响应主控传输的指令。

(8) 主控与基站之间的实验室测试联调：检查基站的输出数据是否与格式约定一致、检查主控是否能完整收到基站的数据、检查主控和是否能完好解析基站数据、检查主控输出数据是否与约定一致、检查基站是否能响应主控传输指令。

(9) 上位机与基站之间的实验室测试联调：检查基站的输出数据是否与格式约定一致、检查上位机是否能完整收到基站的数据、检查上位机和是否能完好解析基站数据、检查上位机输出数据是否与约定一致、检查基站是否能响应上位机传输指令。

(10) 主控自身功能的实验室测试：主要检查主控的自带功能，如腔体运行环境监测数据、腔体内线路的输出状态、下位机显控平台的显示等。

2.2 调试注意事项

调试有以下几个注意事项：

(1) 调试过程中需要用电，一定要注意用电安全。

(2) 调试设备一般较重，在进行搬运等动作时需要注意安全。

(3) 调试过程中，一定要先检查缆是否正确连接，通信接口线、供电线连接是否到位等问题后，确认具备上电条件后，再进行上电。

3 调试目标

3.1 调试质量目标

(1) 调试计划中所有调试方法均执行通过。

(2) 所有的调试用例执行通过。

(3) 解决调试过程中所有发现的问题并验证。

3.2 调试报告

系统调试结束后要出具调试报告，报告要得到相关单位认可，对存在的问题以及修改意见、需要消除的缺陷以书面形式通知相关方面处理。

4 调试计划

4.1 调试环境准备

(1) 设备已经准备到位

(2) 设备具备联网通信条件

(3) 设备之间的通信线缆，供电线缆准备到位

(4) 供电设备准备到位

4.2 各调试设备通信配置条件

4.2.1 网口设备条件

| 设备名称 | 通信接口 | 通信方式 | 地址 | 端口号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEMS色谱仪 | 网口 | TCP | 192.168.4.130 | 55000 |
| MEMS质谱仪 | 网口 | TCP | 192.168.4.135 | 7890 |
| 二氧化碳同位素 | 网口 | TCP | 192.168.4.140 | 55000 |
| 基因测序仪 | 网口 | TCP | 192.168.4.145 | 55000 |
| 甲烷同位素 | 网口 | TCP | 192.168.4.150 | 55000 |
| 显微拉曼 | 网口 | UDP | 192.168.4.155 | 55000 |
| 色质联用 | 网口 | TCP | 192.168.4.160 | 8899 |
| 主控板 | 网口 | TCP/UDP | 192.168.4.230 | 20004：对基站 55000：对工控机 |
| 工控机 | 网口 | UDP | 192.168.4.225 | 55005：对显微拉曼 55100：对主控板 |
| 摄像1 | 网口 | TCP | 192.168.4.165 | 55000 |
| 摄像2 | 网口 | TCP | 192.168.4.166 | 55000 |

4.2.2 串口设备条件

| 设备名称 | 通信接口 | 通信方式 | 波特率端口号 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADCP | 串口 | RS232 | 9600 |
| CTDO | 串口 | RS485 | 9600 |

5 测试与联调实施

5.1 工控机与MEMS色谱仪联调

(1) 准备工作

① 一台调试电脑。

② 一台用于调试的工控机。

③ 网线若干，RS485，RS232通信接口线，电源线等。

④ 一台MEMS色谱仪。

(2) 调试内容与调试方法

| 序号 | 调试内容 | 调试方法 | 结果预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查MEMS色谱仪的输出数据是否符合协议 | 连接调试电脑与MEMS色谱仪，打开调试电脑的网络调试助手连接MEMS色谱仪，发送约定指令，查看消息回复 | 与协议一致 |
| 2 | 检查工控机的输出指令是否符合协议 | 连接工控机与调试电脑，打开网络调试助手建立TCP服务端，等待工控机的输出 | 与协议一致 |
| 3 | 检查工控机与MEMS色谱仪之间能不能相互解析对方数据，并执行相应动作 | 连接工控机与MEMS色谱仪，运行程序中MEMS色谱线程。 | 1、能够解析出色谱的数据，并将原始数据存于规定文档内。 2、MEMS色谱仪能进行关机。 |

5.2 工控机与MEMS质谱仪联调

(1) 准备工作

① 一台调试电脑。

② 一台用于调试的工控机。

③ 网线若干，RS485，RS232通信接口线，电源线等。

④ 一台MEMS质谱仪。

(2) 调试内容与调试方法

| 序号 | 调试内容 | 调试方法 | 结果预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查MEMS质谱仪的输出数据是否符合协议 | 连接调试电脑与MEMS质谱仪，打开调试电脑的网络调试助手连接MEMS质谱仪，发送约定指令，查看消息回复 | 与协议一致 |
| 2 | 检查工控机的输出指令是否符合协议 | 连接工控机与调试电脑，打开网络调试助手打开UDP通信端口，等待工控机的输出 | 与协议一致 |
| 3 | 检查工控机与MEMS质谱仪之间能不能相互解析对方数据，并执行相应动作 | 连接工控机与MEMS质谱仪，运行程序中MEMS质谱线程。 | 1、能够解析出质谱的数据，并将原始数据存于规定文档内。 2、MEMS质谱仪能进行关机。 |

5.3 工控机与二氧化碳同位素联调

(1) 准备工作

① 一台调试电脑。

② 一台用于调试的工控机。

③ 网线若干，RS485，RS232通信接口线，电源线等。

④ 一台二氧化碳同位素仪。

(2) 调试内容与调试方法

| 序号 | 调试内容 | 调试方法 | 结果预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查二氧化碳同位素仪的输出数据是否符合协议 | 连接调试电脑与二氧化碳同位素仪，打开调试电脑的网络调试助手连接二氧化碳同位素仪，发送约定指令，查看消息回复 | 与协议一致 |
| 2 | 检查工控机的输出指令是否符合协议 | 连接工控机与调试电脑，打开网络调试助手建立TCP服务端，等待工控机的输出 | 与协议一致 |
| 3 | 检查工控机与二氧化碳同位素仪之间能不能相互解析对方数据，并执行相应动作 | 连接工控机与二氧化碳同位素仪，运行程序中二氧化碳同位素线程。 | 1、能够解析出二氧化碳同位素仪的数据，并将原始数据存于规定文档内。 2、二氧化碳同位素仪能进行关机。 |

5.4 工控机与基因测序仪联调

(1) 准备工作

① 一台调试电脑。

② 一台用于调试的工控机。

③ 网线若干，RS485，RS232通信接口线，电源线等。

④ 一台光电交换机。

⑤ 一台基因测序仪。

(2) 调试内容与调试方法

| 序号 | 调试内容 | 调试方法 | 结果预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查基因测序仪的输出数据是否符合协议 | 通过光电交换机连接调试电脑与基因测序仪，打开调试电脑的网络调试助手连接基因测序仪，发送约定指令，查看消息回复 | 与协议一致 |
| 2 | 检查工控机的输出指令是否符合协议 | 连接工控机与调试电脑，打开网络调试助手建立TCP服务端，等待工控机的输出 | 与协议一致 |
| 3 | 检查工控机与基因测序仪之间能不能相互解析对方数据，并执行相应动作 | 通过光电交换机连接工控机与基因测序仪，运行程序中基因测序线程。 | 1、能够解析出基因测序仪的数据，并将原始数据存于规定文档内。 |

5.5 工控机与甲烷同位素联调

(1) 准备工作

① 一台调试电脑。

② 一台用于调试的工控机。

③ 网线若干，RS485，RS232通信接口线，电源线等。

④ 一台甲烷同位素仪。

(2) 调试内容与调试方法

| 序号 | 调试内容 | 调试方法 | 结果预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查甲烷同位素仪的输出数据是否符合协议 | 连接调试电脑与甲烷同位素仪，打开调试电脑的网络调试助手连接甲烷同位素仪，发送约定指令，查看消息回复 | 与协议一致 |
| 2 | 检查工控机的输出指令是否符合协议 | 连接工控机与调试电脑，打开网络调试助手建立TCP服务端，等待工控机的输出 | 与协议一致 |
| 3 | 检查工控机与甲烷同位素仪之间能不能相互解析对方数据，并执行相应动作 | 连接工控机与甲烷同位素仪，运行程序中甲烷同位素线程。 | 1、能够解析出甲烷同位素仪的数据，并将原始数据存于规定文档内。 2、甲烷同位素仪能进行关机。 |

5.6 工控机与显微拉曼联调

(1) 准备工作

① 一台调试电脑。

② 一台用于调试的工控机。

③ 网线若干，RS485，RS232通信接口线，电源线等。

④ 一台显微拉曼仪。

(2) 调试内容与调试方法

| 序号 | 调试内容 | 调试方法 | 结果预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查显微拉曼仪的输出数据是否符合协议 | 连接调试电脑与显微拉曼仪，打开调试电脑的网络调试助手连接显微拉曼仪，发送约定指令，查看消息回复 | 与协议一致 |
| 2 | 检查工控机的输出指令是否符合协议 | 连接工控机与调试电脑，打开网络调试助手打开UDP通信端口，等待工控机的输出 | 与协议一致 |
| 3 | 检查工控机与显微拉曼仪之间能不能相互解析对方数据，并执行相应动作 | 连接工控机与显微拉曼仪，运行程序中显微拉曼线程。 | 1、能够解析出拉曼的数据，并将原始数据存于规定文档内。 2、显微拉曼仪能进行关机。 |

5.7 工控机与色质联用联调

(1) 准备工作

① 一台调试电脑。

② 一台用于调试的工控机。

③ 网线若干，RS485，RS232通信接口线，电源线等。

④ 一台色质联用仪。

(2) 调试内容与调试方法

| 序号 | 调试内容 | 调试方法 | 结果预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查色质联用仪的输出数据是否符合协议 | 连接调试电脑与甲烷同位素仪，打开调试电脑的网络调试助手连接色质联用仪，发送约定指令，查看消息回复 | 与协议一致 |
| 2 | 检查工控机的输出指令是否符合协议 | 连接工控机与调试电脑，打开网络调试助手建立TCP服务端，等待工控机的输出 | 与协议一致 |
| 3 | 检查工控机与色质联用仪之间能不能相互解析对方数据，并执行相应动作 | 连接工控机与色质联用仪，运行程序中色质联用线程。 | 1、能够解析出色质联用仪的数据，并将原始数据存于规定文档内。 2、色质联用仪能进行关机。 |

5.8 工控机与摄像机联调

(1) 准备工作

① 一台用于调试的工控机。

② 网线若干，RS485，RS232通信接口线，电源线等。

③ 一台摄像机。

(2) 调试内容与调试方法

| 序号 | 调试内容 | 调试方法 | 结果预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机视频是否能在显控平台展示，视频是否能够正常录制 | 摄像机供电，与工控机相连，运行程序中摄像机部分程序。 | 1.显控平台能够有实时视频展示 2.规定目录下有录制的视频 |

5.9 工控机与ADCP联调

(1) 准备工作

① 一台用于调试的工控机。

② 网线若干，RS485，RS232通信接口线，电源线等。

③ 一台ADCP传感器。

(2) 调试内容与调试方法

| 序号 | 调试内容 | 调试方法 | 结果预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控机是否能解析ADCP数据 | ADCP传感器供电与工控机相连，运行程序中的ADCP采集程序。 | 能够解析出ADCP的数据，并将原始数据存于规定文档内。 |

5.10 主控与CTDO联调

(1) 准备工作

① 一台用于调试的主控板。

② 网线若干，RS485，RS232通信接口线，电源线等。

③ 一台CTDO传感器。

(2) 调试内容与调试方法

| 序号 | 调试内容 | 调试方法 | 结果预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控板是否能解析CTDO数据 | CTDO传感器供电与工控机相连，运行程序中的CTDO采集任务。 | 能够解析出CTDO的数据，并将原始数据存于规定文档内。 |

5.11 上位机、主控、工控机与基站联调

(1) 准备工作

① 一台用于调试的主控板。

② 一台用于调试的工控机。

③ 网线若干，RS485，RS232通信接口线，电源线等。

④ 基站主控。

⑤ 一台用于调试的电交换机。

⑥ 一台运行上位机程序的电脑。

(2) 调试内容与调试方法

| 序号 | 调试内容 | 调试方法 | 结果预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控板处理基站的信息 | 1.通过电交换机，将上位机电脑、主控板、工控机与基站主控相连，运行主控板的基站处理任务、运行工控机的基站处理线程、主控程序 2.时序验证时主要，使用万用表测量电压进行判断。 | 能解析基站的指令，获得原始指令集，并根据原始指令集进行相关操作，包括：上位机的时序指令、基站的时钟同步指令、基站主动请求数据的指令。 |
| 2 | 主控板上传约定协议格式的信息 |  | 1.基站主控能否获取到来自主控板的数据。 2.上位机能否解析来自主控板上传的数据。 |
| 3 | 工控机与基站主控的FTP数据同步 |  | 工控机发送唤醒基站FTP备份服务，并能FTP连接到基站FTP备份服务器。 |
| 4 | 时序功能验证 |  | 1.万用表在对应时序下测到的电压值与预期一致。 2.对于预设时序，自动切换时，万用表在对应时序下测到的电压值与预期一致。 3.对于修改时序时，万用表在对应时序下测到的电压值与修改时序的情况一致。 |
| 5 | 固件升级 |  | 主控板程序、工控机程序、显控平台程序替换无异常。 |

5.12 主控单机测试

(1) 准备工作

① 各输出端口连接器测试缆。

② 一台用于操作的测试电脑。

③ 网线若干，RS485，RS232通信接口线。

④ 一台万用表。

⑤ 将连接器测试缆，网线，串口通信线与测试电脑和主控设备相连接。

(2) 调试内容与调试方法

| 序号 | 调试内容 | 调试方法 | 结果预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各个输出端口的供电功能 | 1.上位机软件发送打开工控机指令。 2.等待显控平台工作。 3.在显控平台上进行端口开关功能测试。 3.用万用表进行电压测量 | 当上位机显控平台设置端口为打开时，万用表测得高电压。 当上位机显控平台设置为关闭时，万用表测得低电压，接近0。 |
| 2 | 各个通信口的物理通信是否完好 | 1.上位机软件发送打开电交换机2、串口服务器 | 网口：连接电脑，电脑能ping通主控板（192.168.4.230）。 端口：连接串口服务器的，测试电脑数据是否能通过串口发出，网口收到以及网口发出串口收到。 |
| 3 | 上位机显控平台展示效果 | 1.上位机软件发送打开工控机指令。 2.等待显控平台工作。 3.观察显控平台的各个图谱、数据 4.观察显控平台的状态展示 5.观察显控平台的历史数据展示 6.观察显控平台的文件导出 7.显控平台进行相关下配时有提醒。 | 1.显控平台各个传感器的图谱数据，与传感器调试时产生数据具有一致性。 2.显控平台的状态数据显示无异常。 3.显控平台历史数据查询功能符合预期。 4.显控平台具有文件导入与导出的功能。 5.显控平台在进行时序配置或者继电控制下发时有提醒。 |

5.13 整机系统联调

(1) 准备工作

① 各个传感器到位。

② 各个传感器的连接线缆到位

③ 网线若干，RS485，RS232通信接口线。

④ 一台万用表。

⑤ 一台测试使用时的监测电脑。

⑥ 一个能提供运行的供电电源。

⑦ 按照要求，将所有调试设备进行连接。

(2) 调试内容与调试方法

| 序号 | 调试内容 | 调试方法 | 结果预期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FTP数据同步 | / | 能将数据通过FTP形式备份至基站数据备份存储器中 |
| 2 | 显控平台时序设置 | 通过显控平台的时序设置模块进行时序设置，通过传感器数据时间看出。 | 按照预期更改的时序进行工作。 |
| 3 | 视频展示与存储 | / | 1.能在约定文件夹下看到保存的视频 2.能在显控平台看到实时视频 |
| 4 | 传感器数据图谱展示 | / | 展示结果与实际数据一致 |
| 5 | 历史数据查询 | 键入相关条件进行历史数据查询 | 能按照键入的查询条件显示数据 |
| 6 | 文件的导入导出 | 当文件导入完成后，再通过文件导出功能，将之前导入的文件下载下来 | 导入的文件能够导出至本地指定目录 |
| 7 | 固件升级 | 修改局部功能，进行固件升级 | 与修改的局部功能情况一致 |
| 8 | 上位机控继电控制 | 点击上位机的继电控制按钮 | 主控响应一致 |
| 9 | 上位机时序设置 | 通过上位机的时序设置模块进行时序设置，通过传感器数据时间看出。 | 按照预期更改的时序进行工作。 |