科学实验站本体与传感探测系统

交互作业规定

中国科学院深海科学与工程研究所

2023年03月05日

版本记录

| 版本号 | 发布说明 | 发布日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 第一次编写 |  |

编写：	日期：

校对：	日期：

审核：	日期：

批准：	日期：

- 目  录

1	范围	1

2	设计依据	1

2.1	电气接口	1

2.2	数据包格式	2

2.3	IP地址	3

3	交互作业	4

3.1	功能简介	4

3.2	作业流程	4

3.3	交互消息	4

3.3.1	时间同步消息	5

3.3.2	数据上传消息	5

3.3.3	作业参数配置	6

3.3.4	声学中继数据查询	6

范围

本文档介绍了关于科学实验站本体与传感探测系统进行交互作业的相关内容。

本文档可作为实验站本体与传感探测系统在详细设计以及具体实施阶段的依据文档。

设计依据

电气接口

实验站本体水下扩展接口采用ODI水下插拔连接器，插座型号为12ROV-FMRNA-XXXTI（ODI 12芯以太网母插座，前置安装，钛合金材质），插座及对应的插头示意图如图1所示。水下插拔连接器额定输出电压48V，最大输出电流5A，通过以太网与扩展载荷进行数据消息交互，接线定义如表1所示，其中网线采用T568B标准，从左到右线序依次为：【1】白橙、【2】橙、【3】白绿、【4】蓝、【5】白蓝、【6】绿、【7】白棕、【8】棕。

|  | (b)配套插头示意图 |
| --- | --- |

图1 科学实验站本体水下插拔连接器插座

表1 水下扩展接口电气参数及接线定义

| 功能 | 参数类型 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 输出电压 | DC48±20% |
|  | 最大输出电流 | 不小于5A |
| 通信接口 | 网络接口 | 10/100Base-TX |
| 接线定义 | 1脚 | 白棕 |
|  | 2脚 | 棕 |
|  | 3脚 | 白橙 |
|  | 4脚 | 橙 |
|  | 5脚 | 蓝 |
|  | 6脚 | 白蓝 |
|  | 7脚 | 白绿 |
|  | 8脚 | 绿 |
|  | 9脚 | VOUT+ |
|  | 10脚 | VOUT- |
|  | 11脚 | VOUT- |
|  | 12脚 | VOUT+ |

数据包格式

实验站各平台间进行数据交互时，要求采用统一的数据包格式，基于以太网TCP/IP网络模型中的UDP协议进行数据交互，如表 2所示。

表 2 数据包格式

| 包头 |  | 版本号 | 包长度 |  | 包ID |  |  |  | 参数 | 校验 | 包尾 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 可变长度 | 1 | 1 | 2 |
| 0xAA | 0xBB | 0x01 | 高字节 | 低字节 | 高 | — | — | 低 | —— | — | 0xEE | 0xFF |
| - 包头：2字节，固定数据0xAABB，高字节在前； - 版本号：1字节，固定0x01； - 包长度：2字节，从包头至包尾整个数据包的长度，按字节计算，高字节在前； - 包ID：4字节，数据包ID，高字节在前； - 数据参数：可变长度，该数据包的参数，如果参数为空则跳过该字段； - 校验：1字节，从包头到校验前一字节，按字节异或的结果； - 包尾：2字节，固定数据0xEEFF，高字节在前。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

消息参数均采用二进制格式，分为浮点型、整型，其中整型包括32位、16位、8位，均为小端模式，如表 3所示。

表 3 参数格式说明表

| 格式 | 说明 |
| --- | --- |
| 32位浮点 float | 浮点参数的表示为 IEEE 标准格式，ANSI/IEEE Std 754-1985 |
| 有符号32位整数 SInt32 | 基于 32bit 数字(2 进制补码)。Bit 31 代表值的符号(0=负，1=正) |
| 无符号32位整数 UInt32 | 基于 32bit 数字 |
| 有符号16位整数 SInt16 | 基于 16bit 数字(2 进制补码)。Bit 15 代表值的符号(0=负，1=正) |
| 无符号16位整数 UInt16 | 基于 16bit 数字 |
| 有符号8位整数 SInt8 | 基于 8bit 数字(2 进制补码)。Bit 7 代表值的符号(0=负，1=正) |
| 无符号8位整数 UInt8 | 基于 8bit 数字 |

IP地址

实验站本体及传感探测系统的IP地址如表 4所示，其中y用于区分平台中的网络设备（y：2-254），系统中所有网络设备的子网掩码统一设置为255.255.0.0。

表 4 IP地址分配

| 设备类型 | IP地址区间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 实验站本体 | 192.168.1.y | 主控IP地址：192.168.1.230 端口号：20004 本体设备号：0x11 |
| 传感探测系统 | 192.168.4.y | 1#主控IP地址：192.168.4.230 端口号：20004 传感探测系统设备号：0x41 |

交互作业

功能简介

传感探测系统搭载生物、化学传感器，通过以太网与实验站本体进行数据交互。

传感探测系统定期发送自身的运行状态以及传感器探测结果给实验站本体。如果岸基监控系统监测到传感探测系统状态异常时，则由岸基监控中心操作人员主动收取异常时间段的状态信息定位异常产生的原因并采取相应的处理措施。

作业流程

交互消息

实验站本体与传感探测系统的数据交互为双向交互，由实验站本体到传感探测系统的消息为下行消息；反之则为上行消息，上行/下行消息成组编号，保留没有具体含义的消息，两个平台交互的消息如表 5所示。

表 5 交互消息表

| 消息含义 | 消息号 | 消息类型 |
| --- | --- | --- |
| 时间同步 | 0x11410001 | 下行 |
| 保留 | 0x41110001 | 上行 |
| 查询数据 | 0x11410002 | 下行 |
| 数据上传消息 | 0x41110002 | 上行 |
| 作业参数配置 | 0x11410003 | 下行 |
| 回复确认 | 0x41110003 | 上行 |
| 声学中继数据查询 | 0x11410104 | 下行 |
| 查询数据 | 0x41110104 | 上行 |

时间同步消息

该消息为实验站本体发送给传感探测系统的下行消息，用于同步系统时间，通信频率1Hz，消息参数见表 6。本文档中涉及的时间参数均采用表 6中的格式。

表 6 时间同步消息参数格式表

| 年* | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UInt8 | UInt8 | UInt8 | UInt8 | UInt8 | UInt8 |

*年份：当前年份-2000。

数据上传消息

传感探测系统主动将自身的运行状态以及搭载的传感器观测数据发送给实验站本体，通信频率1Hz，消息参数见表 7所示。

表 7 开始/停止交互参数格式表

| 类型 | 字段 | 单位 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时间 | 时间 | —— | —— | 6字节 |
| 系统状态 | 电压 | V | float |  |
|  | 电流 | A | float |  |
|  | 绝缘电阻 | MΩ | float |  |
|  | 漏水 | —— | UInt8 | 0：正常 1：异常 |
|  | 当前工作设备 | —— | UInt16 | 每一位代表一台设备 0：待机 1：工作 |
|  | 当前故障设备 | —— | UInt16 | 每一位代表一台设备 0：正常 1：故障 |
| MEMS色谱仪 | 温度 | ℃ | float |  |
|  | 湿度 | % | float |  |
|  | 压力 | atm | float |  |
|  | C2浓度 | ppm | float |  |
|  | C3浓度 | ppm | float |  |
|  | C4浓度 | ppm | float |  |
| MEMS质谱仪 | 温度 | ℃ |  |  |
|  | 湿度 | % |  |  |
|  | 压力 | atm |  |  |
|  | CH4浓度 | ppm |  |  |
|  | H2O浓度 | ppm |  |  |
|  | N2浓度 | ppm |  |  |
|  | O2浓度 | ppm |  |  |
|  | Ar浓度 | ppm |  |  |
|  | CO2浓度 | ppm |  |  |
| 色质联用仪 | 温度 | ℃ |  |  |
|  | 湿度 | % |  |  |
|  | 压力 | atm |  |  |
|  | C2浓度 | ppm |  |  |
|  | C3浓度 | ppm |  |  |
|  | C4浓度 | ppm |  |  |
|  | C5浓度 | ppm |  |  |
|  | C6浓度 | ppm |  |  |
|  | C7浓度 | ppm |  |  |
|  | C8浓度 | ppm |  |  |
|  | C9浓度 | ppm |  |  |
| 甲烷同位素分析仪 | 温度 | ℃ | float |  |
|  | 压力 | % | float |  |
|  | 湿度 | atm | float |  |
|  | 浓度 | ppm | float |  |
|  | 丰度 | ‰ | float |  |
| 二氧化碳同位素分析仪 | 温度 | ℃ | float |  |
|  | 压力 | % | float |  |
|  | 湿度 | atm | float |  |
|  | 浓度 | ppm | float |  |
|  | 丰度 | ‰ | float |  |
| 颗粒物分析仪 | 颗粒物信息1 |  | float | 整数位首两位为类型，其他整数位为颗粒物序号，小数位为颗粒物面积 |
|  | 颗粒物信息2 |  | float |  |
|  | 颗粒物信息3 |  | float |  |
|  | 颗粒物信息4 |  | float |  |
| 测序仪 | 试剂温度 | ℃ | float |  |
|  | 样本浓度 |  | float |  |
|  | 当前工作流程 |  | UInt8 |  |

补充单位或者已明确的传感器数据

作业参数配置

岸基监控人员通过科学实验站本体中继发送给传感探测系统的配置作业参数消息，消息参数如表 8所示。

表 8 作业参数格式表

| 字段 | 单位 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | —— | UInt8 |  |
| 作业周期 | 分钟 | UInt32 |  |
| 工作时长 | 分钟 | UInt32 |  |

声学中继数据查询

当岸基监控人员监测到传感探测系统状态异常时，通过声学中继传输链路查询指定时间段指定类型的数据，查询消息参数如所示，查询数据由传感探测系统自定义，声学中继传输链路做数据透传。

表 9 作业参数格式表

| 字段 | 单位 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据类型 | —— | UInt32 | 按位标识不同类型数据，每个数据位的具体含义由传感探测系统自定义 |
| 采样间隔 | 分钟 | UInt8 |  |