主控海试问题及解决方案总结

- 第一次独立海试

1.1硬件问题及解决方案

（1）第四次布放后主控与色质通讯未连接，导致指令未下发，暂时未定位到问题，怀疑是物理链路上存在问题(已解决)

第二次独立海试没有出现通信链路问题。

1.2软件问题及解决方案

（1）第一次布放色质未运行（已解决）

经排查为主控未下发指令。通过根据实际情况多分配TCP资源解决。

（2）第二次布放质谱第四周期只运行2.5小时，第三次布放所有仪器未运行（已解决）

经排查是下位机程序中I2C通讯存在干扰，获取到了错误时间。后新增逻辑，连续获取两次时间，误差小于5s,才能进行下一次时序对比，以上动作重复三次满足时序判断要求后进行设备操作。

（3）第一次布放后发现主控未打印色谱分析指令（已处理、待验证）

经排查为日志程序存在异常。在第一次集成海试也出现了这个情况，通过优化套接字问题，进行了压力测试，待验证。

（4）主控无法连续接收色质第二个大循环开始的数据（已解决）

软件对色质连接的处理逻辑上存在问题。已对色质控制的业务逻辑进行调整，第二次独立海试没有出现问题。

- 第二次独立海试

2.1硬件问题及解决方案

（1）主控与色谱仪传感器通信的时候，双绞缆存在时通时不通的情况（已解决）

从更换了性状更好的双绞缆，更换后无异常。经后续测试，确认为供电对通信造成干扰，使用双绞缆增强抗干扰能力可以解决。

（2）主控与质谱仪传感器通信的时候，普通缆存在时通时不通的情况（已解决）

将色谱仪更换下来的双绞缆换上去之后，基本无异常。

（3）主控与质谱仪传感器通信的时候（此时已更换为双绞缆），出现水面调试接口无法与质谱仪通信，但是工控机能够与其进行通信且十分稳定

仍在排查。

（4）温湿度传感器数值在海试过程中逐步升高（已解决）

经排查，温湿度传感器功能正常，可能是干燥机失效。

（5）二氧化碳传感器工作12~15分钟之间时，会出现导致整个主控重新上电

仍在排查。

（6）软件上传的电压电流值不够准确（已解决）

排查发现是信号采集上的限压保护导致的采样偏差，以在板级采样进行标定，测量值已接近真实值。

（7）湿插拔测电压压降为0.8V，比实际理论值大

经排查为二极管压降。电池供电路的二极管压降为稳定的0.83V左右。

2.2软件问题及解决方案

（1）工控机至控制板的质谱、显微拉曼、色质存在传输数据异位的情况（已解决）

对齐工控机至控制板的每一个传感器数据的内容。

（2）工控机显微拉曼的ACK反馈函数中存在套接字创建且不关闭的情况，当调用次数过多时，会出现套接字满溢的情况，造成了色质联用传感器、色谱仪传感器、甲烷传感器通信异常的情况（已解决）

删除该部分代码（该部分代码理为上一次海试漏删的内容）。

- 第一次集成海试

3.1硬件问题及解决方案

3.2软件问题及解决方案

（1）控制板上传基站的数据，函数调用中的传参存在异常情况（已解决）

对齐控制板上传基站的数据内容，以及检查获取数据函数的传参内容。

（2）最后一次布放，工控机在应该关机的时候还开机

检查工控机与电交换机2的控制情况，初步判定为海试前没有上位机关闭工控机与电交换机2导致。

（3）CO2设备导致主控重启几次后，无法继续重启（已解决）

将放在任务初始化的看门狗任务的优先级抬到次高级。

（4）经分析最后一次集成海试种质谱仪的接收程序理应该无法通信接收数据，但实际情况仍能接收

初步猜测，TCP的accept函数会记录当前捕获的套接字。目前正在根据猜测准备复现该问题。