二零★二五年

深海原位实验室主控部分

海试报告

2025年4月

目录

目录	1

1. 项目简介	1

1.1 项目简介	1

1.2 海上试验性质及目的	1

1.3 参试仪器的技术状态和数量	1

1.4海试平台	1

2. 海上试验概况	2

2.1 试验前准备情况	2

2.2 试验海区条件	2

3.1 试验方法	2

3.2 试验步骤	6

4试验数据记录与分析	6

4.1 第一次试验	6

4.2 第二次试验	11

4.3 第三次试验	14

4.4第四次试验	18

4.5第一次集成试验	21

4.6第二次集成试验	25

5. 故障分析处理情况	29

1. 项目简介

1.1 项目简介

本次海上试验旨在验证深海原位实验室主控系统对多台仪器的时序控制及通讯联调能力。试验搭载的仪器包括色质联用仪、色谱仪、质谱仪、甲烷同位素分析仪、显微拉曼分析仪以及光通讯机。试验共进行六次布放，其中第五次和第六次为集成海试。

1.2 海上试验性质及目的

1.2.1 海上试验性质

本次海试属于设备系统联调验证试验，通过主控系统对各仪器下达时序控制命令，考察其在深海环境中的工作状态及通讯稳定性，验证系统整体集成效果。

1.2.2 海上试验目的

（1）验证主控系统对各仪器预设时序的精确控制效果；

（2）分析各仪器在实际海况下的运行数据与通讯状态；

（3）识别系统潜在故障及干扰因素，为后续改进提供依据。

1.3 参试仪器的技术状态和数量

（1）1台甲烷同位素分析仪；

（2）1台质谱仪；

（3）1台色谱仪；

（4）1台显微拉曼仪；

（5）1台色质联用仪；

（6）1个主控系统。

1.4海试平台

本次独立海试在瞭越号上进行，集成海试在探索3号上进行，平台具备稳定的部署能力，确保在深海复杂环境下能够提供稳定的支撑与通讯保障。

2. 海上试验概况

2.1 试验前准备情况

在正式海试前，试验团队已在实验室及水池环境下对主控系统及各仪器进行了初步功能验证，包括时序控制、通讯联调等，确保各单元功能正常。

2.2 试验海区条件

2.2.1 试验海区情况

本次海试试验海域水深约4500m。海域情况较为稳定，为深海设备长期布放提供了良好条件，具体海域位置由作业计划确定。

2.2.2 海上试验环境条件

试验期间海况总体平稳，海流、波浪及水温等环境参数均符合深海作业要求。深海原位实验平台在布放和回收阶段对海面及水下环境均有明确的适应性要求，确保系统安全稳定运行，其具体的系统试验环境条件要求如下表所示：

表2 海上试验环境条件要求

| 名称 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 布放海况 | 四级海况 |
| 回收海况 | 五级海况 |
| 气象条件 | 能见度≥1000米 |
| 海流 |  |
| 试验水深 |  |
| 海底地质条件 |  |
| 水下超短基线 |  |
| 绞车 |  |
| A架 |  |
| 浮球 |  |
| 挂绳设备 |  |
| 冷冻库 |  |
| 冲淡设备 |  |

3.1 试验方法

试验主要采用预设时序控制方法。根据六次试验任务的要求，提前设定各仪器的工作周期和控制参数，通过主控系统下达控制指令，实现对各仪器的周期性启动、停止及状态监控。详细的时序参数见下表：

表 3.1 主控第一次试验时序设定

| 开始时间 | 3.27 20:50 | 结束时间 | 3.28 14:50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一周期时长 | 9小时 | 循环次数 | 2 |
| 子时序1 | 停2小时40分钟后（9600s），色谱运行2.5小时（9000s）,色质运行4小时（14400s），循环时间2.5小时，循环周期2次 |  |  |
| 子时序2 | 停10分钟后，甲烷运行5小时（18000s），循环时间4小时，循环周期2次 |  |  |
| 子时序3 | 停10分钟后，二氧化碳运行2.5小时（9000s），循环时间6.5小时，循环周期2次 |  |  |
| 子时序4 | 停10分钟后，质谱运行2.5小时，循环时间6.5小时（23400s），循环周期2次 |  |  |
| 子时序5 | 停2小时40分钟后，拉曼运行2.5小时，循环时间6.5小时，循环周期2次 |  |  |
| 子时序6 | 泵（ICL）停10分钟，运行18小时（64800s），循环时间1小时，循环周期1次 |  |  |

表 3.2 主控第二次试验时序设定

| 开始时间 | 3.29 11：00 | 结束时间 | 3.31 23：20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一周期时长 | 30小时10分钟 | 循环次数 | 2 |
| 子时序1 | 停10分钟，甲烷运行10.5小时（37800s），色谱运行6.5小时（23400s），质谱运行6小时（21600s），色质运行7小时（25200s），周期间隔10分钟，2个周期 |  |  |
| 子时序2 | 拉曼停10小时40分钟（38400s），运行6.5小时（23400s），周期间隔23小时40分钟（85200s），2个周期 |  |  |
| 子时序3 | 泵运行60小时（216000s），周期间隔10分钟，1个周期 |  |  |
| 子时序4 | 二氧化碳运行10.5小时（37800s），周期间隔19小时40分钟（70800s），2个周期 |  |  |

表 3.3 主控第三次试验时序设定

| 开始时间 | 4.3 18：00 | 结束时间 | 4.4 14：20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一周期时长 | 10小时10分钟 | 循环次数 | 2 |
| 子时序1 | 色质运行4小时（14400s），质谱运行3小时（10800s），色谱运行2.5小时（9000s），甲烷运行0.5小时（1800s），轮询间隔10分钟（600s），轮询2次 |  |  |
| 子时序2 | 拉曼停7小时10分钟运行（25800s），运行2.5小时（9000s），轮询间隔7小时40分钟（27600s），轮询2次 |  |  |
| 子时序3 | 二氧化碳停9小时40分钟（34800s），运行0.5小时，轮询间隔9小时40分钟（34800s），轮询2次 |  |  |
| 子时序4 | 泵停10分钟，运行10小时（36000s），轮询间隔10分钟，轮询2次 |  |  |

表 3.4 主控第四次试验时序设定

| 开始时间 | 4.5 23：30 | 结束时间 | 4.6 17：30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一周期时长 | 4.5 | 循环次数 | 4 |
| 子时序1 | 色质停10分钟（600s），运行4小时（14400s），轮询时间30分钟（1800s），轮询次数4次 |  |  |
| 子时序2 | 色谱停10分钟（600s），运行2.5小时（9000s），二氧化碳运行1.5小时（5400s），轮询时间30分钟（1800s），轮询次数4次 |  |  |
| 子时序3 | 拉曼停1小时10分钟（4200s），运行1.5小时（5400s），轮询间隔3小时（10800s），轮询次数4次 |  |  |

表 3.5 主控第1次集成海试时序设定

| 开始时间 | 4.9 8：50 | 结束时间 | 4.18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一周期时长 | 24 | 循环次数 | / |
| 子时序1 | 停10分钟，色质运行7小时（25200s）,质谱运行4.5小时（16200s）, 色谱运行4.5小时（16200s），拉曼运行4小时（14400s），甲烷运行2小时（7200s） 轮询周期2小时（7200s） |  |  |
| 子时序2 | 二氧化碳停20小时10分钟（72600s），运行2小时（7200s），轮询间隔22小时（79200s） |  |  |
| 子时序3 | 光通讯机停10分钟，运行1小时（3600s），轮询间隔1小时，轮询次数：108次 |  |  |
| 子时序4 | 泵停10分钟，运行20小时（72000s），轮询间隔4小时（14400s）； |  |  |
| 备注 | 色质、质谱运行期间不能出水 |  |  |

表 3.6 主控第2次集成海试时序设定

| 开始时间 | 4.15 9：00 | 结束时间 | 4.18 9：00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一周期时长 | 24 | 循环次数 | 3 |
| 子时序1 | 停10分钟，色质运行7小时（25200s）,质谱运行4.5小时（16200s）, 色谱运行4.5小时（16200s），拉曼运行4小时（14400s），甲烷运行2小时（7200s） 轮询周期2小时（7200s） |  |  |
| 子时序2 | 二氧化碳停20小时10分钟（72600s），运行2小时（7200s），轮询间隔22小时（79200s） |  |  |
| 子时序3 | 光通讯机停10分钟，运行1小时（3600s），轮询间隔1小时，轮询次数：108次 |  |  |
| 子时序4 | 泵停10分钟，运行20小时（72000s），轮询间隔4小时（14400s）； |  |  |
| 备注 | 色质、质谱运行期间不能出水 |  |  |

3.2 试验步骤

试验按照如下流程步骤进行：

- 布放前检查：对各仪器进行外观、电气及功能检查，确认所有连接器的水密性和设备完好；

- 布放准备：完成设备安装、工作参数设定及主控系统与仪器间连接测试；

- 水下作业：按照预定航次安排，进行六次布放试验，期间主控系统依照设定时序下达指令，记录各仪器运行状态；

- 回收后检查：完成仪器回收后，再次对设备进行全面检查，记录异常现象；

- 数据处理：导出设备运行日志、功耗数据、环境监控记录及各仪器输出数据，对比预设时序要求进行分析，形成潜次报告。

4试验数据记录与分析

4.1 第一次试验

4.1.1甲烷同位素分析仪

第一次试验主控控制甲烷运行2个周期，1个周期运行时长5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.1.1，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期间内主控与甲烷之间的通讯正常。

图 4.1.1 主控对甲烷第一次试验时序控制图

4.1.2质谱仪

第一次试验主控控制质谱运行2个周期，1个周期运行时长2.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.1.2，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内主控与质谱之间的通讯断断续续，第二次布放质谱换双绞缆后问题解决。

图 4.1.2 主控对质谱仪第一次试验时序控制图

4.1.3色谱仪

第一次试验主控控制色谱运行2个周期，1个周期运行时长2.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.1.3，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，主控与色谱第一周期通讯正常，第二周期色谱没有工作（通讯异常，指令未下发）。

图 4.1.3 主控对色谱仪第一次试验时序控制图

4.1.4显微拉曼分析仪

第一次试验主控控制显微拉曼运行2个周期，1个周期运行时长2.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.1.4，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，主控与显微拉曼分析仪通讯正常。

图 4.1.4 主控对显微拉曼仪第一次试验时序控制图

4.1.5色质联用仪

第一次试验主控控制色质运行2个周期，1个周期运行时长4小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.1.5，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，主控与色质联用仪通讯正常。

图 4.1.5 主控对色质联用仪第一次试验时序控制图

4.1.6二氧化碳同位素分析仪

第一次试验主控控制色谱运行2个周期，1个周期运行时长2.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.1.6，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，主控与色质联用仪通讯正常。

图 4.1.6 主控对色质联用仪第一次试验时序控制图

4.1.7主控腔内温湿度

第一次试验主控工作时间3.27 20：50 – 3.28 15：50，主控腔内温湿度正常，具体变化如下图4.1.7和图4.1.8所示。

图 4.1.7主控腔内温度变化图

图 4.1.8主控腔内湿度变化图

4.2 第二次试验

4.2.1甲烷同位素分析仪

第二次试验主控控制甲烷运行2个周期，1个周期运行时长10.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.2.1，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内主控与甲烷之间的通讯正常。

图 4.2.1 主控对甲烷第二次试验时序控制图

4.2.2质谱仪

第二次试验主控控制质谱运行2个周期，1个周期运行时长6小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.2.2，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内主控与质谱之间的通讯正常。

图 4.2.2 主控对质谱仪第二次试验时序控制图

4.2.3色谱仪

第二次试验主控控制色谱运行2个周期，1个周期运行时长6.5小时，运行结果符合时序设定，运行结果见下图4.2.3，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，仪器未工作，由于当天日志崩掉了，未能具体排查到问题，不清楚是由于物理链路问题导致指令未下发还是色谱程序未运行。

图 4.2.3 主控对色谱仪第二次试验时序控制图

4.2.4显微拉曼分析仪

第二次试验主控控制显微拉曼运行2个周期，1个周期运行时长6.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.2.4，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，主控与显微拉曼通讯正常。

图4.2.4主控对显微拉曼仪第二次试验时序控制图

4.2.5色质联用仪

第二次试验主控控制色质运行2个周期，1个周期运行时长7小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.2.5，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，色质程序服务未运行（查看色质工控机启动日志后发现）；

图 4.2.5主控对色质联用仪第二次试验时序控制图

4.2.6二氧化碳同位素分析仪

第二次试验主控控制色谱运行2个周期，1个周期运行时长10.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.2.6，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，主控与二氧化碳同位素分析仪通讯正常。

图 4.2.6 主控对二氧化碳同位素分析仪第二次试验时序控制图

4.2.7主控腔内温湿度

第二次试验主控工作时间3.29 11：00 – 3.31 16：00，主控腔内温湿度正常，具体变化如下图4.2.7和图4.2.8所示。

图 4.2.7主控腔内温度变化图

图 4.2.8主控腔内湿度变化图

4.3 第三次试验

4.3.1甲烷同位素分析仪

第三次试验主控控制甲烷运行2个周期，1个周期运行时长0.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.3.1，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内主控与甲烷之间的通讯正常。

图 4.3.1 主控对甲烷第三次试验时序控制图

4.3.2质谱仪

第三次试验主控控制质谱运行2个周期，1个周期运行时长3小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.3.2，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内主控与质谱仪之间通讯正常。

图 4.3.2 主控对质谱仪第三次试验时序控制图

4.3.3色谱仪

第三次试验主控控制色谱运行2个周期，1个周期运行时长2.5小时，运行结果符合时序设定，运行结果见下图4.3.3，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，主控与色谱仪之间通讯正常。

图 4.3.3 主控对色谱仪第三次试验时序控制图

4.3.4显微拉曼分析仪

第三次试验主控控制显微拉曼运行2个周期，1个周期运行时长6.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.3.4，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，主控与显微拉曼通讯正常。

图4.3.4主控对显微拉曼仪第三次试验时序控制图

4.3.5色质联用仪

第三次试验主控控制色质运行2个周期，1个周期运行时长4小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.3.5，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，主控开机指令下发成功，通讯正常。

图 4.3.5主控对色质联用仪第三次试验时序控制图

4.3.6主控腔内温湿度

第三次试验主控工作时间4.3 18：00 – 4.4 14：20，主控腔内温湿度正常，具体变化如下图4.3.6和图4.3.7所示。

图 4.3.6主控腔内温度变化图

图 4.3.7主控腔内湿度变化图

4.4第四次试验

4.4.1甲烷同位素分析仪

第四次试验没有对甲烷同位素分析仪进行时序控制设置。

4.4.2质谱仪

第四次试验没有对质谱仪进行时序控制设置。

4.4.3色谱仪

第四次试验主控控制色谱运行4个周期，1个周期运行2.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.4.1，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内主控与色谱仪通讯正常。

图 4.4.1 主控对色谱仪第四次试验时序控制图

4.4.4显微拉曼分析仪

第四次试验主控控制显微拉曼运行4个周期，1个周期运行时长1.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.4.2，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内主控与显微拉曼通讯正常。

图 4.4.2 主控对显微拉曼仪第四次试验时序控制图

4.4.5色质联用仪

第四试验主控控制色谱运行4个周期，1个周期运行时长4小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.4.3，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内主控与色质联用仪通讯正常。

图 4.4.3主控对色质联用仪第四次试验时序控制图

4.4.6二氧化碳同位素分析仪

第四次试验主控控制色谱运行4个周期，1个周期运行时长2.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.4.4，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，主控与色质联用仪通讯正常。

图 4.4.4 主控对色质联用仪第一次试验时序控制图

4.4.7主控腔内温湿度

第四次试验主控工作时间4.5 23：00 – 4.6 17：00，主控腔内温湿度正常，具体变化如下图4.4.5和图4.4.6所示。

图 4.4.5主控腔内温度变化图

图 4.4.6主控腔内湿度变化图

4.5第一次集成试验

4.5.1甲烷同位素分析

第一次集成试验主控控制甲烷运行9个周期，1个周期运行2小时，运行结果见下图 4.5.1，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。由于系统重启失败，时序控制未完成。时序控制周期内主控与甲烷同位素分析仪通讯正常。

图 4.5.1 主控对甲烷第一次集成试验时序控制图

4.5.2质谱仪

第一次集成试验主控控制甲烷运行9个周期，1个周期运行4.5小时，运行结果见下图 4.5.2，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内主控与质谱分析仪通讯正常。

图 4.5.2 主控对质谱仪第一次集成试验时序控制图

4.5.3色谱仪

第一次集成试验主控控制色谱运行9个周期，1个周期运行时长4.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.5.3，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，主控与色谱分析仪通讯正常。

图 4.5.3主控对色谱仪第一次集成试验时序控制图

4.5.4显微拉曼分析仪

第一次集成试验主控控制显微拉曼运行9个周期，1个周期运行4小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.5.4，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，主控与显微拉曼仪通讯正常，显微拉曼仪正常工作。

图 4.5.4 主控对显微拉曼仪第一次集成试验时序控制图

4.5.5色质联用仪

第一次集成试验主控控制色谱运行9个周期，1个周期时长7小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.5.5，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，主控与色质联用仪通讯正常。

图 4.5.5 主控对色质联用仪第一次集成试验时序控制图

4.5.6二氧化碳同位素分析仪

第一次集成试验主控控制色谱运行9个周期，1个周期运行时长2小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.5.6，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。由于系统重启失败，时序控制未完成。时序控制周期内主控与二氧化碳同位素分析仪通讯正常。

图 4.5.6 主控对二氧化碳同位素分析仪第一次集成试验时序控制图

4.5.7主控腔内温湿度

第一次集成试验主控工作时间4.9 9：00 – 4.10 5：38，主控腔内温湿度正常，具体变化如下图4.5.7和图4.5.8所示。

图 4.5.7主控腔内温度变化图

图 4.5.8主控腔内湿度变化图

4.6第二次集成试验

4.6.1甲烷同位素分析

第二次集成试验主控控制甲烷运行9个周期，1个周期运行2小时，运行结果见下图 4.6.1，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。由于系统重启失败，时序控制未完成。时序控制周期内主控与甲烷同位素分析仪通讯异常，未收到数据。

图 4.6.1 主控对甲烷第二次集成试验时序控制图

4.6.2质谱仪

第二次集成试验主控控制甲烷运行9个周期，1个周期运行4.5小时，运行结果见下图 4.6.2，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内主控与质谱分析仪通讯正常。

图 4.6.2 主控对质谱仪第二次集成试验时序控制图

4.6.3色谱仪

第二次集成试验主控控制色谱运行9个周期，1个周期运行时长4.5小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.6.3，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，第一周期、第三周期通讯正常，第二个周期通讯异常。

图 4.6.3主控对色谱仪第二次集成试验时序控制图

4.6.4显微拉曼分析仪

第二次集成试验主控控制显微拉曼运行9个周期，1个周期运行4小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.6.4，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，主控与显微拉曼仪通讯正常。

图 4.6.4 主控对显微拉曼仪第二次集成试验时序控制图

4.6.5色质联用仪

第二次集成试验主控控制色谱运行9个周期，1个周期时长7小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.6.5，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。时序控制周期内，主控与色质联用仪通讯正常。第一周期、第三周期通讯正常，第二个周期通讯异常。

图 4.6.5 主控对色质联用仪第二次集成试验时序控制图

4.6.6二氧化碳同位素分析仪

第二次集成试验主控控制色谱运行9个周期，1个周期运行时长2小时，运行结果符合时序设定。运行结果见下图4.6.6，其中置1代表主控对仪器输出24V电压。由于系统重启失败，时序控制未完成。时序控制周期内主控与二氧化碳同位素分析仪通讯正常。

图 4.6.6 主控对二氧化碳同位素分析仪第二次集成试验时序控制图

4.6.7主控腔内温湿度

第二次集成试验主控工作时间4.15 9：00 – 4.18 9：00，主控腔内温湿度正常，具体变化如下图4.6.7和图4.6.8所示。

图 4.6.7主控腔内温度变化图

图 4.6.8主控腔内湿度变化图

5. 故障分析处理情况

5.1 独立海试阶段

5.1.1色谱分析仪通信故障

（1）故障现象：第一次独立海试主控与色谱第二周期色谱没有工作（通讯异常，指令未下发），第二次独立海试，仪器没有工作（通讯异常，指令未下发），未能具体排查到问题，不清楚是由于物理链路问题导致指令未下发还是色谱程序未运行；

（2）问题解决： 在时序过程中仪器设备被打开，但未进行网络连接，会重启仪器设备；

增加色谱ping功能，检测网络状态。第三次独立海试和第四次独立海试主控与色谱通讯正常。

5.1.2质谱分析仪通信故障

（1）故障现象：第一次独立海试，主控与质谱通讯断断续续；

（2）问题解决：第二次布放质谱换双绞缆后问题解决。

5.1.3色质联用仪通信故障

（1）故障现象：第二次独立海试，色质程序服务未运行（查看色质工控机启动日志后发现），第三次独立海试，主控开机指令下发成功，但色质仪器中色谱和质谱状态未开。

（2）问题解决：检测到色质仪器中色谱和质谱状态未打开，发五遍开机指令。

5.2 第一次集成海试阶段

（1）与基站联调问题：软件跑飞，看门狗初始化失败；上传到基站的拉曼和质谱数据存在异常；

（1）问题解决：优化看门狗初始化位置（放置到bsp层）；优化拉曼和质谱数据处理（之前程序拉曼和质谱处理数据存在偏移）；去除心跳包检测以及异常处理功能（数采系统的叫泵文件自带监测功能，防止引起下位机对工控机的继电控制逻辑问题）；新增蔬菜系统获取下位机的日志与数据文件功能；优化数采系统数据发送间隔。

5.3 第二次集成海试阶段

5.3.1色谱分析仪通信故障

（1）故障现象：色谱供电正常，第一周期、第三周期通讯正常，第二个周期通讯异常，导致不断重启，后时间不够时序重启时间；

（2）问题解决：需要排查仪器和主控内部接线，主控内部增加屏蔽层，隔离通信和供电，提升抗干扰能力。

5.3.2色质联用仪通信故障

（1）故障现象：色质第一周期供电通讯正常，第二周期通讯异常，导致不断重启，后时间不够时序重启时间；

（2）问题解决：需要排查仪器和主控内部接线，缆和接头在高压环境下的性状变化，主控内部增加屏蔽层，隔离通信和供电，提升抗干扰能力。

5.3.3甲烷通信故障

（1）故障现象：甲烷三个周期供电正常，通讯问题导致甲烷未收到数据；

5.3.4 光通讯机通讯

（1）光通讯机udp收到状态数据，udp接收图片未存储；

（2）软件加强测试。